Analisis Kinerja Wearable Elektrokardiogram Menggunakan Elektroda Nanokomposit Berbasis Convolutional Neural Network untuk Mendeteksi Aritmia

Analysis of Wearable Electrocardiogram Using Nanocomposite Electrodes Based on Convolutional Neural Network for Arrhythmia Detection

TUGAS AKHIR

Disusun sebagai syarat mata kuliah Tugas Akhir

Di Program Studi S1 Teknik Biomedis

Disusun oleh:

ALFONSO LIGUORI STANLIN DYAS

1105220040

FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

# LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

Analisis Kinerja Wearable Elektrokardiogram Menggunakan Elektroda Nanokomposit Berbasis Convolutional Neural Network untuk Mendeteksi Aritmia

Analysis of Wearable Electrocardiogram Using Nanocomposite Electrodes Based on Convolutional Neural Network for Arrhythmia Detection

Telah disetujui dan disahkan sebagai Tugas Akhir

Program Studi Teknik Biomedis

Fakultas Teknik Elektro

Universitas Telkom

Bandung

Disusun oleh:

ALFONSO LIGUORI STANLIN DYAS

1105220040

Bandung, 21 Mei 2026

Menyetujui,

| Pembimbing I Dra. Endang Rosdiana, M.Si. NIP. 17640056 | Pembimbing II Salsabila Aurellia, S.T., M.T. NIP. |
| --- | --- |

# LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

| Nama | : | Alfonso Liguori Stanlin Dyas |
| --- | --- | --- |
| NIM | : | 1105220040 |
| Alamat | : | Kusumodiningratan RT 03 RW 06, Kemlayan, Serengan, Surakarta, Jawa Tengah 57151 |
| No. Telepon/HP | : | +628112631626 |
| E-mail student | : | alstanlin@student.telkomuniversity.ac.id |

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan karya orisinal saya sendiri, dengan judul:

Analisis Kinerja Wearable Elektrokardiogram Menggunakan Elektroda Nanokomposit Berbasis Convolutional Neural Network untuk Mendeteksi Aritmia

Analysis of Wearable Electrocardiogram Using Nanocomposite Electrodes Based on Convolutional Neural Network for Arrhythmia Detection

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko / sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap kejujuran akademik atau etika keilmuan dalam karya ini, atau ditemukan bukti yang menunjukkan ketidak aslian karya ini.

Bandung, 20 Juni 2026

Alfonso Liguori Stanlin Dyas

1105220040

# ABSTRAK

Abstrak merupakan ikhtisar suatu Tugas Akhir yang memuat permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak dibuat untuk memudah-kan pembaca mengerti secara cepat isi Tugas Akhir untuk memutuskan apakah perlu membaca lebih lanjut atau tidak.

Umumnya terdiri dari maksimal 3 paragraf. Paragraf 1 berisi mengenai latar-belakang pemilihan masalah, tujuan penelitian dan batasannya. Paragraf 2 berisi mengenai cara-cara, langkah-langkah atau bagian-bagian apa yang diusulkan/ dilakukan untuk memecahkan masalah itu.

Isi dari paragraf 3 biasanya mengenai tujuan/hasil, parameter keberhasilan apa yang ingin dicapai (secara kuantitatif) dan/atau parameter keberhasilan apa yang telah dicapai dari penelitian yang dilakukan.

Kata Kunci: Tuliskan dua sampai enam kata kunci yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

# ABSTRACT

An abstract is a summary of a Propose Final Project that includes the problem statement, objectives, research methods, results, and conclusions. The abstract is written to help readers quickly understand the content of the Final Project and decide whether they need to read it further or not.

It generally consists of a maximum of three paragraphs. The first paragraph contains the background of the problem, the research objectives, and its limitations. The second paragraph describes the methods, steps, or approaches proposed or carried out to solve the problem.

The third paragraph usually presents the goals or results, the success parameters intended to be achieved (quantitatively), and/or the success parameters that have been achieved from the research conducted.

Key Word:

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan berkat yang dilimpahkan-Nya sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian Tugas Akhir ini bertujuan sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T.) program studi S1 Teknik Biomedis, Universitas Telkom.

Tugas Akhir ini berjudul “Analisis Kinerja Wearable Elektrokardiogram Menggunakan Elektroda Nanokomposit Berbasis Convolutional Neural Network untuk Mendeteksi Aritmia” membahas perancangan, implementasi, dan pengujian sistem deteksi aritmia menggunakan elektroda nanokomposit dan metode deep learning. Sistem ini dikembangkan dengan memanfaatkan elektroda kering silvertape untuk mengakuisisi sinyal Elektrokardiogram (EKG) single-lead, menerapkan metode denoising dan filtering Discrete Wavelet Transform (DWT) dan Pan-Tompkins, serta pemrosesan arsitektur hybrid CAT-Net (Convolutional, Attention, dan Transformer Network) untuk mengklasifikasi aritmia. Melalui penelitian ini, penulis melakukan evaluasi performa sistem dari aspek karakterisasi sinyal pada elektroda nanokomposit dibandingkan dengan elektroda konvensional serta akurasi sistem klasifikasi yang dirancang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga penulis, dosen pembimbing, dosen penguji, rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian Tugas Akhir ini masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan proses penelitian ini ke depannya. Semoga penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang instrumentasi biomedis, pengolahan informasi biomedis, dan kecerdasan buatan.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan lancar. Penyusunan Tugas Akhir ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Ibu Dra. Endang Rosdiana, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I serta Ibu Salsabila Aurellia, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing II atas arahan, bimbingan, masukan, dan dukungan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.

- Bapak Hilman Fauzi Tresna Sania Putra, S.T., M.T., Ph.D. selaku Kepala Program Studi S1 Teknik Biomedis serta Ibu Liana Nafisa Saftari, B.Eng., Ph.D. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan motivasi dan panduan akademik kepada penulis.

- Bapak Fathur Rahman, S.T., M.T., seluruh dosen dan staf akademik Program Studi S1 Teknik Biomedis yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan di S1 Teknik Biomedis, Universitas Telkom.

- Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir dan pendidikan di S1 Teknik Biomedis, Universitas Telkom.

- Seluruh partisipan yang sudah dengan sukarela berpartisipasi untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan penelitian Tugas Akhir ini.

- Grup Thomas & Prens, kepada Mardianah, Audrey, dan Sekar serta Ghefira yang sudah mendukung secara akademik dan non-akademik kepada penulis selama proses perkuliahan.

- Tim Innovillage Hidup Brokoli, kepada Matthew dan Satria yang mendukung serta memberi semangat dan motivasi kepada penulis selama proses akademik dan non-akademik penulis.

- Teman-teman magang di CTECH Atiqah, Suci, Calista, dan lain-lain yang sudah mendukung secara akademik dan non-akademik kepada penulis.

- Grup Ungkeh Ungrr, kepada Niken, Hesty, dan Nisrina yang selalu mendukung serta memberi semangat dan motivasi kepada penulis selama penyusunan Tugas Akhir.

- Teman-teman kelas TB-46-03, Senior Resident XI dan XII, serta Asisten Laboratorium Fisika Dasar yang sudah menyertai penulis selama perkuliahan di Universitas Telkom.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan Tugas Akhir ini ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	1

ABSTRAK	2

ABSTRACT	3

KATA PENGANTAR	4

UCAPAN TERIMA KASIH	5

DAFTAR ISI	6

DAFTAR GAMBAR	8

DAFTAR TABEL	9

DAFTAR ISTILAH	10

BAB I  PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang Masalah	1

1.2	Rumusan Masalah	1

1.3	Tujuan dan Manfaat	1

1.4	Tujuan	1

1.5	Manfaat	1

1.6	Batasan Masalah	1

1.7	Metode Penelitian	1

1.8	Jadwal Pelaksanaan	1

1.9	Sistematik Penulisan	2

BAB II  TINJUAN PUSTAKA	3

2.1	Konteks Objek yang Diteliti	4

2.2	Alat Ukur Objek yang Diteliti	4

2.3	Metode-Metode/Algoritma-Algoritma Teknis yang Digunakan	4

2.4	Parameter Uji	4

2.5	Studi Literatur	4

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN	5

3.1	Alur Penelitian	5

3.1.1	Akuisisi Data / Blok Alur Penelitian 1	5

3.1.2	Pemilihan Partisipan	5

3.1.3	Mekanisme Pengambilan Data	5

3.1.4	Mekanisme Perlindungan Partisipan	5

3.1.5	Blok Alur Penelitian 2	5

2.2.1	Blok Alur Penelitian n	5

3.1	Perangkat Penelitian	5

3.1.1	Perancangan Sistem	5

3.1.2	Pengujian Sistem	5

3.2	Penelitian Awal (opsional)	5

BAB V  SIMPULAN DAN SARAN	7

5.1	Simpulan	7

5.2	Saran	7

Pernyataan Penggunaan  Artificial Intelligence	8

DAFTAR PUSTAKA	10

# DAFTAR GAMBAR

# DAFTAR TABEL

# DAFTAR ISTILAH

# BAB I
 PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Jantung merupakan organ vital dalam tubuh manusia yang memiliki peranan sangat penting dalam menjaga kehidupan, yaitu dengan memompa darah ke seluruh tubuh manusia untuk proses metabolisme serta distribusi oksigen dan nutrisi. Dalam perkembangannya, sistem kardiovaskular tidak terlepas dari risiko abnormalitas yang dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti genetik, usia, maupun gaya hidup yang tidak sehat. Gangguan ini dapat berdampak serius bila tidak ditangani dengan cepat dan tepat karena akan berujung pada komplikasi serius hingga kematian. Data global mencatat bahwa penyakit kardiovaskular menjadi penyebab utama kematian dengan angka sebanyak 17,9 juta setiap tahunnya, dan lebih dari 800 ribu orang berasal dari Indonesia, sehingga hal ini menjadi salah satu isu global yang sangat krusial [].

Salah satu kondisi abnormal jantung yang umum terjadi adalah aritmia, yaitu kondisi gangguan penghantaran impuls listrik yang mengakibatkan irama jantung tidak teratur baik terlalu cepat, terlalu lambat, maupun tidak beraturan. Gangguan ini bergantung dari beberapa faktor seperti genetik, usia, kondisi fisik, serta gaya hidup. Di Indonesia, kasus aritmia mencapai tiga juta kasus dan mengalami peningkatan setiap tahunnya []. Beberapa pasien aritmia di Indonesia sering mengabaikan kondisi ini akibat rendahnya kesadaran untuk deteksi dini kesehatan sehingga berujung pada komplikasi bahkan kematian. Dalam praktik klinis,  pemantauan kondisi jantung pada pasien aritmia menggunakan alat monitor holter yang mampu merekam aktivitas listrik jantung khususnya dalam aktivitas sehari-hari [].

Di era modern ini, muncul teknologi wearable yang menawarkan solusif inovatif di bidang kesehatan khususnya dalam proses monitoring secara real-time dengan memperhatikan aspek ergonomi, kenyamanan, serta kemudahan dalam penggunaan sehari-hari. Pengembangan wearable Elektrokardiogram (EKG) menjadi salah satu inovasi yang solutif dalam meningkatkan kualitas pemantauan khususnya bagi pasien aritmia []. Solusi ini didukung dengan adanya inovasi elektroda sebagai media sadapan sinyal biopotensial dalam memberikan kenyamanan pengguna dan meningkatkan kualitas akuisisi sinyal. Penggunaan material nanokomposit memiliki potensi dalam menghasilkan media sadapan yang lebih fleksibel, konduktif, dan nyaman digunakan dalam jangka waktu yang panjang.

Selain teknologi wearable dan nanokomposit, metode berbasis Artificial Intellegence (AI) menjadi faktor meningkatkan proses analisis yang cerdas, cepat, dan akurat. Metode Convolutional Neural Network (CNN) telah digunakan dalam klasifikasi sinyal Elektrokardiogram (EKG) dan menunjukkan performa yang cukup baik. Diperlukan sebuah pengembangan lebih lanjut dari sebuah algoritma klasifikasi sinyal jantung untuk mendeteksi aritmia dengan menggabungkan arsitektur Convolutional Neural Network dengan attention dan transformer dalam bentuk hybrid yang disebut sebagai CAT-Net, sehingga ekstraksi fitur sinyal Elektrokardiogram (EKG) dapat dianalisis secara komprehensif []. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan yang terintegrasi dengan menggabungkan teknologi wearable Elektrokardiogram (EKG), elektroda nanokomposit, dan metode analisis klasifikasi CAT-Net untuk memenuhi kebutuhan deteksi dini aritmia yang lebih cepat, akurat, dan efektif, dengan tetap memperhatikan kenyamanan pengguna [].

Tugas Akhir ini disusun untuk menganalisis kinerja wearable Elektrokardiogram (EKG) menggunakan elektroda nanokomposit berbasis algoritma Convolutional Neural Network (CNN) hybrid dalam mendeteksi sinyal aritmia. Fokus utama yang ingin dianalisis pada Tugas Akhir ini adalah menganalisis sinyal akuisisi wearable Elektrokardiogram (EKG) yang menggunakan elektroda nanokomposit dan mengukur tingkat performa algoritma Convolutional Neural Network (CNN) hybrid dalam mendiagnosis aritmia melalui sinyal keluaran yang dihasilkan.

## Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

- Bagaimana pengaruh penggunaan elektroda nanokomposit terhadap kualitas akusisi sinyal pada wearable Elektrokardiogram (EKG) dalam mendeteksi aritmia?

- Bagaimana metode pre-processing sinyal dan filtering metode Discrete Wavelet Transform (DWT) dan Pan-Tompkins serta pengaruhnya terhadap proses analisis klasifikasi sinyal aritmia pada model CAT-Net?

- Bagaimana performa integrasi sistem wearable Elektrokardiogram (EKG), elektroda nanokomposit, dan metode CAT-Net dalam meningkatkan akurasi klasifikasi aritmia?

## Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

- Menganalisis pengaruh penggunaan elektroda nanokomposit terhadap kualitas akuisisi sinyal pada wearable Elektrokardiogram (EKG) dalam mendeteksi aritmia.

- Menganalisis metode pre-processing sinyal dan filtering metode Discrete Wavelet Transform (DWT) dan Pan-Tompkins serta pengaruhnya terhadap proses analisis klasifikasi sinyal aritmia pada model CAT-Net.

- Mengevaluasi performa intergrasi sistem wearable Elektrokardiogram (EKG), elektroda nanokomposit, dan metode CAT-Net dalam meningkatkan akurasi klasifikasi aritmia.

Manfaat dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah melakukan evaluasi dan pengembangan sistem analisis pada wearable Elektrokardiogram (EKG) dengan elektroda nanokomposit berbasis algoritma Convolutional Neural Network untuk mendeteksi aritmia.

## Batasan Masalah

Batasan masalah dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

- Jenis sinyal Elektrokardiogram (EKG) yang ingin diklasifikasikan dibatasi pada jenis aritmia Atrial Fibrillation (AFiB) dan kondisi normal.

- Subjek uji merupakan mahasiswa normal dan pasien aritmia AFiB yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari dokter maksimal 2 tahun.

- Sinyal yang dianalisis berasal wearable Elektrokrdiogram (EKG) dengan 3 (tiga) kanal yang diletakkan pada dada, dengan riwayat medis yang dimiliki oleh partisipan seperti kolesterol, hipertensi, hipotensi, konsumsi kafein, dan lain-lain.

- Analisis dilakukan melalui perbandingan hasil sinyal elektroda konvensional AgCl dan elektroda AgNP dengan parameter Signal to Noise Rasio (SNR) dan feature extraction.

- Sinyal yang diolah pada arsitektur deep learning merupakan hasil terbaik dari proses filtering yaitu Discrete Wavelet Transform (DWT) dan Pan-Tompkins.

- Model deep learning yang digunakan merupakan arsitektur hybrid Convolutional Neural Network (CNN) dengan attention dan transformer.

- Data yang digunakan sebagai training dalam arsitektur CAT-Net merupakan data sekunder yang berasal dari kaggle.com yaitu data wearable Elektrokardiogram (EKG) dan data testing merupakan data primer yang diakuisisi secara langsung kepada subjek uji.

- Evaluasi kinerja aristektur CAT-Net berfokus pada parameter akurasi, recall, presisi, dan F-1 score.

## Metode Penelitian

### Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan mempelajari teori yang berasal dari jurnal dan buku yang mendukung penyusunan Tugas akhir terkait wearable Elektrokardiogram (EKG), elektroda nanokomposit, pre-processing sinyal, dan algoritma Convolutional Neural Network (CNN) hybrid.

### Perancangan Sistem

Perancangan sistem bertujuan untuk melakukan analisis sinyal akuisisi pada wearable Elektrokardiogram (EKG) yang menggunakan elektroda nanokomposit dan konvensional. Proses ini terdiri dari pre-processing sinyal dan perancangan arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) hybrid. Pre-processing sinyal meliputi filtering, mencari nilai Signal to Noise Rasio (SNR) dan feature extraction dengan menganalisis R-peak, R-R interval, variasi gelombang kompleks QRS, variasi gelombang P, dan variasi gelombang T. Perancangan arsitektur deep learning hybrid mencakup algoritma model Convolutional Neural Network (CNN), attention mechanism, dan transformer encoder.

### Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan ke partisipan mahasiswa berusia minimal 18 tahun dengan kondisi normal maupun aritmia dengan jenis Atrial Fibrillation (AFiB). Prosedur pengambilan data dilakukan dalam 2 (dua) kondisi yaitu normal dan pasca-beraktivitas berat (contoh: berolahraga). Pengambilan data dilakukan menggunakan wearable Elektrokardiogram (EKG) dengan elektroda nanokomposit dan konvensional yang diletakkan di bagian dada partisipan sesuai prinsip Einthoven. Masing-masing prosedur pengambilan data dilakukan dalam waktu 10-15 menit di Laboratorium Instrumentasi Biomedis TULT 11.14.

### Analisis

Analisis yang dilakukan adalah mengevaluasi hasil pre-processing melalui parameter Signal to Noise Rasio (SNR) dan feature extraction serta menilai akurasi hasil klasifikasi algoritma CAT-Net untuk mendeteksi aritmia pada wearable Elektrokardiogram (EKG) yang menggunakan elektroda nanokomposit. Hasil performa akan dilakukan perbandingan menggunakan wearable Elektrokardiogram (EKG) yang menggnunakan elektroda konvensional. Analisis ini akan menilai seberapa baik wearable Elektrokardiogram (EKG) yang menggunakan elektroda nanokomposit sebagai alat ukur untuk mendeteksi aritmia.

### Kesimpulan dan Evaluasi

Hasil dari analisis digunakan dalam mengambil kesimpulan akhir dari Tugas Akhir dan evaluasi untuk penelitian selanjutnya.

## Sistematik Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas gambaran umum penelitian yang dilakukan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tugas Akhir ini. Pada bagian ini, akan dijelaskan alasan dilakukannya penelitian kinerja wearable Elektrokardiogram (EKG) yang menggunakan elektroda nanokomposit dan mengukur tingkat performa algoritma Convolutional Neural Network (CNN) hybrid untuk mendeteksi aritmia.

- BAB II DASAR TEORI

Bab ini membahas teori-teori dasar yang dipakai dalam mendukung penelitian. Pembahasan meliputi penjelasan mengenai jantung dan anatominya, konsep Elektrokardiogram (EKG), penjelasan teori mengenai elektroda, pengertian aritmia dan jenis-jenisnya, arsitektur Convolutional-Attention-Transfomer (CAT-Net). Pada bagian ini, dibahas penelitian-penelitian terdahulu terkait penggunaan elektroda nanokomposit dan penggunaan arsitektur deep learning untuk melakukan klasifikasi aritmia pada sinyal Elektrokardiogram (EKG).

- BAB III PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan tahapan perancangan sistem yang dilakukan dalam penelitian ini, meliputi kalibrasi wearable Elektrokardiogram (EKG), pengambilan data, proses karakterisasi sinyal, dan proses klasifikasi menggunakan deep learning. Pada bab ini, dijelaskan secara rinci mengenai wearable Elektrokardiogram (EKG) yang digunakan, prosedur pengambilan data yang dilakukan, tahap-tahap karakterisasi sinyal berdasarkan hasil akuisisi data, dan arsitektur CAT-Net yang digunakan sebagai algoritma klasifikasi sinyal Elektrokardiogrma (EKG).

- BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menyajikan hasil dan analisis sistem yang dikembangkan, meliputi hasil kalibrasi wearable Elektrokardiogram (EKG) dengan EKG kalibrator serta hasil dari proses pengambilan data dan penjelasan masing-masing data, hasil pre-processing dan karakterisasi sinyal yang dianalisis dari proses windowing, filtering, denoising, perhitungan SNR, R-peak detection, perhitungan nilai BPM (heart rate), waktu R-R interval, Q-S detection, waktu kompleks QRS, Pstart – Pend detection, waktu gelombang P, Tstart – Tend detection, waktu gelombang T, perhitungan nilai Heart Rate Variability (HRV), dan labeling normal atau Atrial Fibrillation, dan hasil klasifikasi sinyal pada arsitektur CAT-Net berdasarkan dalam bentuk tabel, grafik, dan confussion matrix yang dianalisis berdasarkan parameter accuracy, precision, recall, specificity, dan F-1 score.

- BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, serta saran untuk pengembangan dan perbaikkan penelitian selanjutnya.

# BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

## Jantung

Jantung merupakan organ vital yang berperan penting dalam memompa darah ke seluruh sel, jaringan, dan organ tubuh untuk proses metabolisme serta distribusi oksigen dan nutrisi. Dalam teori anatomi modern yang dikemukakan oleh Torrent-Guasp, serat jantung terususn dalam pola heliks dan sirkumferensial. Konsep ini dikenal sebagai helical ventricular myocardial band (HVMB), yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme kerja jantung melalui proses kontraksi yang kompleks dan dinamis, meliputi penyempitan, pemendekan, pemanjangan, pelebaran, puntiran, dan pelepasan puntiran []. Secara anatomi, jantung terletak di bagian anterior kiri rongga dada, di bagian depan tulang dada (sternum), di antara paru-paru, dan di atas diafragma. Jantung dilindungi oleh selaput tipis yang disebut perikardium. Secara umum, struktur jantung terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu dinding jantung, ruang jantung, katup jantung, pembuluh darah, serta sistem kelistrikan jantung [].

### Anatomi Jantung

Ukuran jantung setiap individu berbeda-beda, namun secara umum besarnya kurang lebih sebesar kepalan tangan. Rata-rata berat jantung orang dewaaa berkisar antara 250-350 gram, tergantung kondisi fisik dan jenis kelamin []. Organ ini berperan penting dalam mendistribusikan darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh melalui sistem pembuluh darah. Secara struktural, jantung dilindungi oleh selaput tipis yang disebut perikardium yang terletak di bagian lapisan luar dinding jantung. Selaput ini mampu menghasilkan cairan perikardial yang berfungsi mengurangi gesekan antara jantung dengan organ sekitarnya ketika jantung berkontraksi. Dinding jantung sebagai lapisan pelindung jantung terdiri atas endokardium (lapisan terdalam), miokardium (lapisan tengah yang berotot), dan epikardium (lapisan terluar pelindung). Struktur anatomi dan fungsi jantung dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Tabel 2.1.

##### Gambar 2.1 Struktur Anatomi Jantung

###### Tabel 2.1 Fungsi Anatomi Jantung

| Struktur Anatomi | Fungsi |
| --- | --- |
| Superior Vena Cava | Pembuluh vena yang membawa darah hasil metabolisme dari tubuh bagian atas (superior) kembali ke jantung. |
| Inferior Vena Cava | Pembuluh vena yang membawa darah hasil metabolisme dari tubuh bagian bawah (inferior) kembali ke jantung. |
| Pulmonary Artery | Pembuluh arteri yang membawa darah hasil metabolisme tubuh ke paru-paru untukproses dioksigenasi. |
| Pulmonary Veins | Pembuluh arteri yang membawa darah hasil dioksigenasi oleh paru-paru kembali ke jantung. |
| Aorta | Pembuluh arteri utama yang membawa darah kaya oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. |
| Right Atrium | Ruang jantung yang menerima darah dari pembuluh vena hasil metabolisme dari seluruh tubuh. |
| Right Ventricle | Ruang jantung yang berfungsi untuk memompa darah hasil metabolisme tubuh ke paru-paru. |
| Left Atrium | Ruang jantung yang menerima darah dari pembuluh vena pulmonalis hasil dioksigenasi pada paru-paru. |
| Left Ventricle | Ruang jantung yang berfungsi memompa darah hasil dioksigenasi ke seluruh tubuh melalui aorta. |
| Septum | Sekat/dinding pemisah antar ruang jantung. |
| Tricuspid Valve | Katup tiga sisi yang mengontrol aliran darah dari atrium kanan ke ventrikel kanan. |
| Mitral (Bicuspid) Valve | Katup dua sisi yang mengontrol aliran darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri. |
| Aortic Valve | Katup semilunar yang mengontrol aliran darah dari ventrikel kiri ke aorta/pembuluh arteri utama. |
| Pulmonary Valve | Katup semilunar yang mengontrol aliran darah dari ventrikel kanan ke pembuluh arteri pulmonalis. |
| Sinoatrial Node | Jaringan kelistrikan jantung yang berfungsi menghasilkan impuls listrik untuk kontraksi jantung. |
| Atrioventricular Node | Jaringan kelistrikan jantung yang menghantarkan impuls listrik dari SA Node (bagian atas jantung) ke bagian ventrikel. |
| His Bundle | Serat jantung yang menghantar impuls listrik dari AV Node ke bagian serat Purkinje. |
| Purkinje Fibers | Serat saraf yang membawa impuls listrik ke ventrikel sehingga jantung dapat berkontraksi. |

### Kelistrikan Jantung

Impuls listrik pada jantung berasal dari beberapa bagian sistem kelistrikan jantung, yaitu:

- Nodus Sinoatrial (SA Node) yang terletak pada bagian atrium kanan jantung dan berfungsi sebagai alat pacu jantung alami yang menghasilkan impuls listrik jantung.

- Nodus Atrioventrikular (AV Node) yang terletak pada bagian septum interatrial dekat katup trikuspid. Fungsi bagian ini adalah menghantarkan sinyal listrik yang akan masuk ke ventrikel.

- Serat His Bundle-Purkinje Fibers yang terletak di sepanjang dinding ventrikel jantung yang memiliki fungsi mengirimkan impuls listrik ke dinding otot dan menyebabkan kontraksi ventrikel.

Sinyal biolistrik jantung berasal dari Nodus Sinoatrial yang menghasilkan impuls teratur antara 60 hingga 100 kali setiap menit dalam kondisi yang normal. Atrium aktif dan impuls bergerak melalui jalur saraf sehingga menyebabkan ventrikel jantung berkontraksi dan memompa darah keluar melalui pembuluh darah. Atrium akan mendapatkan impuls dan berkontraksi dengan singkat sebelum ventrikel. Siklus jantung pada manusia dijelaskan pada Gambar 2.2.

##### Gambar 2.2 Sistem Kelistrikan Jantung

## Elektrokardiogram (EKG)

Elektrokardiogram (EKG) merupakan alat medis yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung dengan menempatkan elektroda pada area tubuh tertentu. Data yang dihasilkan menggambarkan aktivitas listrik jantung, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi abnormal yang terjadi. Sinyal yang direkam berasal dari perubahan potensial listrik yang terjadi pada sistem kelistrikan jantung [5]. Karena tegangan sinyal jantung relatif kecil, diperlukan rangkaian penguat serta proses pengolahan sinyal, seperti proses amplifikasi dan penyaringan (filtering), agar diperoleh sinyal yang akurat dan minim gangguan derau (noise).

### Cara Kerja Elektrokardiogram (EKG)

EKG konvensional yang digunakan memiliki 12 sadapan yang meliputi I, II, III, aVL, aVR, dan aVF dan diberi nama RA, LA, RL, dan LL. Sadapan prekordial V1 hingga V6 dipasang pada permukaan dada, untuk lokasi yang benar, digunakan metode Louis degree dengan penempatan sebagai berikut: V1 terletak di sebelah kanan batas sternum, dan V2 terletak di sebelah kiri tepi sternum. V4 ditempatkan pada level ruang interkostal kelima di garis tengah klavikula, V4 harus ditempatkan sebelum V3, dan V3 harus ditempatkan di antara V2 dengan V4. V5 ditempatkan di antara V4 dan V6. V6 ditempatkan pada tingkat ruang interkostal kelima garis aksila tengah. V4 hingga V6 harus sejajar horizontal dengan ruang interkostal kelima. Selain itu, prinsip peletakan elektroda EKG 12 sadapan menggunakan prinsip utama yaitu Einthoven leads yang terdiri tiga elektroda bipolar pada daerah potensial antara tangan kiri (LA) dan tangan kanan (RA), daerah potensial antara tangan kanan (RA) dan kaki kiri (LL), dan daerah potensial antara tangan kiri (LA) dan kaki kiri (LL) [3]. Konsep peletakan elektroda 12 sadapan dapat dilihat pada Gambar 2.3.

(a)

(b)

##### Gambar 2.3 Konsep Kerja Elektrokardiogram (EKG). (a) Peletakkan Elektroda 12 Leads di Bagian Dada. (b) Peletakkan Elektroda Berdasarkan Prinsip Einthoven.

### Sinyal Kompleks PQRST

Sinyal Elektrokardiogram (EKG) memiliki beberapa representasi dari aktivitas kelistrikan pada jantung, dimulai dari masuknya darah ke dalam atrium sampai dengan proses pemompaan darah dari ventrikel ke paru-paru maupun seluruh jaringan tubuh. Masing-masing proses aktivitas biolistrik jantung akan direpresentasikan dalam bentuk sinyal kompleks yaitu P, Q, R, S, dan T [6]. Bentuk sinyal kompleks Elektrokardiogram (EKG) PQRST dan penjelasannya dapat dilihat pada Gambar 2.4 dan Tabel 2.2.

##### Gambar 2.4 Gelombang Kompleks PQRST

###### Tabel 2.2 Penjelasan Gelombang Kompleks PQRST

| Bagian Kompleks | Tegangan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Gelombang P | 0,1 mV | Penghantaran listrik oleh sel-sel P pada Nodus Sinoatrial dan merupakan proses depolarisasi atrium. |
| Interval P-R | _ | Aktivitas penghantaran listrik dari atrium ke ventrikel dan merupakan proses pengisian ventrikel dengan darah. |
| Gelombang QRS | 2,0 mV | Aktivitas depolarisasi ventrikel kanan dan kiri. |
| Interval S-T | _ | Aktivitas antara depolarisasi dan repolarisasi ventrikel kanan dan kiri. |
| Gelombang T | 0,2 mV | Proses repolarisasi ventrikel kanan dan kiri. |

### Wearable Elektrokardiogram (EKG)

Teknologi wearable di bidang kesehatan merupakan sebuah perangkat medis elektronik ringkas yang digunakan pada tubuh manusia untuk memantau berbagai parameter fisioogis secara klinis. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, salah satunya adalah wearable Elektrokardiogram (EKG) melalui integrasi sensor yang mampu merekam detak jantung secara real-time. Penerapan perangkat wearable umumnya didukung dengan adanya Internet of Things (IoT), yang mencakup integrasi perangkat keras dan perangkat lunak. Pada perangkat Elektrokardiogram (EKG), tingkat akurasi ditentukan oleh parameter sensitivitas dan spesifisitas. Sensitivitas merupakan kemampuan alat dalam mengidentifikasi sinyal atau kondisi yang diuji dan mengklasifikasikannya secara tepat, sedangkat spesifisitas adalah kemampuan alat dalam menyingkirkan data yang tidak relevan terhadap analisis dan diagnosis utama [].

Perlu diketahui, pengembangan wearable Elektrokardiogram (EKG) perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

- Ringan dan portabel, sehingga nyaman digunakan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari [].

- Deteksi dini, kemampuan perangkat dalam mengidentifikasikan perubahan yang mengindikasikan potensi gangguan kesehatan [].

- Penyimpanan dan berbagi data, hasil pengukuran dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu serta dibagikan kepada tenaga medis untuk keperluan analisis lebih lanjut [].

Salah satu contoh perangkat wearable Elektrokardiogram (EKG) adalah monitor Holter. Perangkat ini digunakan untuk merekam aktivitas jantung secara kotinu ketika pasien menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, dokter dapat memantau kondisi jantung dalam jangka waktu yang lebih panjang. Alat ini bekerja dengan menempatkan beberapa elektroda pada dada pasien secara non-invasif, dengan durasi perekaman umumnya antara 24 hingga 48 jam, tergantung kondisi klinis pasien. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi adanya kelainan aktivitas listrik jantung sebagai dasar tindakan medis selanjutnya. Penggunaan monitor Holter dapat dilihat pada Gambar 2.5.

##### Gambar 2.5 Monitor Holter

## Elektroda

Elektroda merupakan komponen dalam sistem akuisisi sinyal biopotensial yang berfungsi sebagai penghubung antara tubuh makhluk hidup dengan perangkat pengukuran. Elektroda biopotensial diklasifikasikan menjadi beberapa macam sesuai dengan jenis kontaknya dengan permukaan kulit, yaitu elektroda basa (wet), semi-kering (semi-dry), dan kering (dry). Dari strukturnya, elektroda dibedakan menjadi elektroda kaku, fleksibel, dan tekstil []. Elektroda kontak telah digunakan sebagai standar dalam praktik klinis, pemahaman terhadap prinsip kerja dan model menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Interaksi antara elektroda dengan permukan kulit dapat direpresentasikan dalam bentuk model rangkaian listrik ekuivalen yang menggambarkan karakeristik impedansi. Contoh penerapan dan bentuk interaksi ekuivalen pada elektroda AgCl (umum digunakan) dapat dilihat pada Gambar 2.6.

(a)

(b)

##### Gambar 2.6 Contoh Elektroda Kontak AgCl. (a) Bentuk Fisiologi Elektroda Kontak AgCl. (b) Bentuk Rangkaian Listrik Ekuivalen Elektroda Kontak AgCl.

### Material Nanokomposit

Material nanokomposit dirancang dengan 2 (dua) atau lebih material lebih dan digunakan untuk meningkatkan konduktivitas listrik yang ditangkap dan fleksibilitas penggunaan. Berikut adalah penjelasan material nanokomposit [9]:

- Nanokomposit berbasis logam. Nanokomposit jenis ini sering menggunakan proses perancangan seperti infiltrasi logam cair, teknik uap (PVD, CVD). dan pemadatan cepat. Karakteristik dari nanokomposit logam seperti titik leleh yang rendah, meningkatkan sifat magnetik, dan meningkatkan resistivitas listrik.

- Nanokomposit berbasis polimer. Nanokomposit ini menggabungkan beberapa material polimer dan nanopartikel seperti karbon, metal, atau keramik. Dengan menggabungkan beberapa material ini, nanokomposit ini dapat meningkatkan sifat termal dan konduktivitas listrik.

- Nanokomposit berbasis keramik. Nanokomposit memiliki lebih dari satu fase padat dimana kedua fase memiliki gabungan sifat magnetik, kimia, optik, dan mekanik. Karakteristik nanokomposit berbasis keramik ini seperti ketangguhan yang baik, daya lentur yang meningkat, dan kekuatan yang meningkat.

##### Gambar 2.7 Struktur Elektroda Nanokomposit

### Aplikasi pada Pengukuran Biopotensial

Penggunaan elektroda nanokomposit memberikan manfaat yang baik dari segi mekanik dan konduktivitas listrik sehingga ketika digunakan pada bidang Medis, material ini mampu meningkatkan hasil pengukuran yang dilakukan. Penerapan nanokomposit pada pengukuran biopotensial digunakan pada Elektrokardiogram (EKG), Elektromiogram (EMG), dan Elektroensefalogram (EEG) untuk menggantikan elektroda konvensional. Dengan keunggulan pada fleksibilitas, konduktivitas tinggi, dan mengurangi kondisi iritasi pada kulit menjadikan elektroda nanokomposit sering digunakan dalam penelitian Medis [9]. Penggunaan elektroda nanokomposit di bidang Medis dapat dilihat pada Gambar 2.8.

##### Gambar 2.7 Penggunaan Elektroda Nanokomposit pada Pengukuran Biopotensial

## Aritmia

Aritmia merupakan gangguan irama jantung yang tidak normal, yang berupa detak jantung lebih cepat, lebih lambat, atau tidak teratur. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan penghantaran impuls listrik jantung ke miokardium (otot jantung). Aritmia umumnya terjadi pada individu dengan kondisi jantung yang tidak sehat, namun jika berlangsung secara berulang dan periodik, dapat menimbulkan komplikasi serius hingga berujung pada kematian. Penderita aritmia sering mengalami gejala yang disadari maupun tidak disadari, seperti pusing, lelah, nyeri dada, mual, hingga pingsan. Gejala tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti hipertensi, hipotensi, kolesterol tinggi, obesitas, atau penyakit arteri lainnya []. Jika tidak mendapat penanganan yang baik dan benar, pasien dengan gejala aritmia dapat menyebabkan komplikasi seperti stroke, gangguan pembuluh darah, hingga kematian. Klasifikasi jenis aritmia dilakukan oleh AAMI yang merupakan organisasi yang menetapkan pedoman dan standar klasifikasi otomatis sinyal Elektrokardiogram (EKG). Pedoman ini menetapkan 5 (lima) jenis klasifikasi sinyal, meliputi: normal (N), supraventrikular (S), ventrikular (V), fusi dan ventrikular (F), dan sinyal unknown (Q).

### Jenis-Jenis Aritmia

Jenis-jenis aritmia dianalisis berdasarkan bentuk sinyal jantung PQRST yang diakuisisi oleh perangkat Elektrokardiogram (EKG). Kompleks PQRST akan merepresentasikan aktivitas biolistrik pada masing-masing bagian jantung baik depolarisasi maupun repolarisasi atrium atau ventrikel []. Komponen analisis untuk menyatakan jenis aritmia pada pasien, sebagai contoh adalah interval R-R, amplitudo gelombang P, QRS, T, interval S-T, atau morfologi sinyal kompleks PQRST []. Contoh dan penjelasan jenis-jenis aritmia dapat dilihat pada Gambar 2.9 dan Tabel 2.3.

##### Gambar 2.9 Jenis-Jenis Aritmia

###### Tabel 2.3 Penjelasan Jenis-Jenis Aritmia

| Jenis Aritmia | Penjelasan |
| --- | --- |
| Atrial Fibrillation | Fibrilasi Atrium (AFiB) merupakan kondisi atrium yang berkontrasi secara cepat dan tidak tertatur, yang dapat menyebabkan terbentuknya bekuan darah akibat aliran darah yang tidak lancar. Aritmia ini sering ditemui di beberapa orang dengan riwayat penyakit aritmia itu sendiri. |
| Atrial Flutter | Atrial Flutter merupakan jenis aritmia yang terjadi akibat penghantaran impuls listrik yang cepat dan teratur di daerah atrium. Berbeda dengan Fibrilasi Atrium, kondisi ini lebih teratur, namun tetap menimbulkan risiko yang serupa. Jenis ini sering ditemukan pada penderita penyakit jantung atau pasien pasca operasi jantung. |
| Ventricular Fibrillation | Fibrilasi Ventrikel merupakan kondisi darurat medis yang ditandai dengan irama impuls listrik pada ventrikel yang sangat kacau dan tidak teratur, hal ini mengakibatkan jantung tidak dapat memompa darah secara efektif. Kondisi ini akan berakibat fatal bila pasien tidak mendapatkan penanganan resusitasi jantung-paru (CPR) dan defibrilasi. |
| Supraventricular Tachycardia | Supraventrikel Takikardia merupakan irama jantung yang sangat cepat dan teratur yang berasal dari bagian atas ventrikel. Mekanisme yang terjadi adalah terbentuknya jalur listrik tambahan antara atrium dan ventrikel sehingga memicu detak yang cepat akibat sinyal berputar pada daerah simpul Nodus Atrioventrikular. Kondisi ini dapat menimbulkan jantung terasa berdebar lebih kuat dan cepat sehingga memicu pusing dan pingsan. |
| Ventricular Tachycardia | Ventrikel Takikardia merupakan kondisi jantung berdetak lebih cepat yang berasal dari kontraksi ventrikel. Dalam kondisi ini, jantung tidak terisi darah dengan cukup dan volume darah yang dipompa ke tubuh berkurang drastis, akibat terjadi kontraksi dalam waktu yang singkat. Aritmia ini menunjukkan masalah serius pada pasien dengan riwayat jantung. |
| Ventricular Premature Beat | Ventricular Premature Beat atau yang sering disebut sebagai PVC merupakan kondisi “impuls loncat” yang berasal dari daerah ventrikel yang dapat dialami oleh orang sehat maupun penderita penyakit jantung. Faktor pemicu antara lain stres, konsumsi kafein/nikotin, olahraga berlebihan, gangguan jantung, dan sebagainya. |
| Atrial Premature Beat | Atrial Premature Beat atau PAC merupakan “impuls tambahan” yang muncul sebelum irama normal jantung yang berasal dari atrium. Kondisi ini tidak disadari oleh orang yang mengalami dan tidak berbahaya. |
| Bundle Branch Block | Aritmia yang ditandai dengan gangguan pada pengiriman impuls listrik pada cabang His Bundle sehingga impuls terlambat mencapai otot ventrikel. Ditandai dengan perubahan pola pada gelombang Elektrokardiogram (EKG) yang biasa dapat dilihat pada sadapan V1-V6. |
| Fusion Beat | Fusion Beat atau aritmia reperfusi merupakan gangguan irama jantung yang terjadi ketika aliran darah kembali meningkat ketika dalam periode iskemia/kekurangan darah. Terjadi ketika pembukaan penyumbatan pembuluh darah. |

### Atrial Fibrillation

Fibrilasi Atrium atau Atrial Fibrillation (AFiB) merupakan salah satu kondisi aritmia yang ditandai dengan irama jantung tidak teratur pada ruang jantung bagian atas (atrium) sehingga dapat menyebabkan nyeri dada, sesak nafas, kelelahan berkelanjutan, pusing, serta mual. Gejala ini dapat mengakibatkan aliran darah di dalam jantung tidak lancar, sehingga meningkatkan terbentuknya bekuan darah yang memicu stroke. Salah satu kondisi fisiologis yang dapat dianalisiskan ketika terjadi Fibrilasi Atrium ini adalah interval R-R yang irreguler, tidak teramatinya gelombang P, dan heart rate yang mencapai lebih dari 150 per menit []. Aritmia jenis ini sering ditemui di tempat klinik dan rumah sakit oleh pasien yang memiliki riwayat aritmia. Kasus Fibrilasi Atrium dapat ditangani melalui prosedur kardioversi, yaitu pemberian kejutan listrik terkontrol menggunakan defibrillator untuk mengembalikan irama jantung ke kondisi normal []. Bentuk sinyal jantung normal dapat dilihat pada Gambar 2.10 dan Atrial Fibrillation dapat dilihat pada Gambar 2.11.

##### Gambar 2.10 Sinyal Jantung Normal

##### Gambar 2.11 Sinyal Jantung Atrial Fibrillation

Fibrilasi Atrium memiliki beberapa jenis berdasarkan klasifikasi dan tingkat klinisnya, yaitu []:

- Fibrilasi Atrium Proksimal: akan timbul dan hilang secara tidak sadar dalam waktu ≤ 48 jam tanpa pengobatan. Secara tidak langsung, irama jantung pasien dengan kondisi Fibrilasi Atrium Proksimal akan kembali normal.

- Fibrilasi Atrium Persisten: berlangsung lebih dari 7 hari dan memerlukan pengobatan atau kardioversi. Irama jantung akan sulit kembali normal jika tidak mendapatkan intervensi medis yang tepat.

- Fibrilasi Atrium Kronis: terjadi dalam jangka waktu yang panjang lebih dari 1 tahun dan umumnya tidak dapat dikembalikan ke dalam irama jantung normal. Pengobatan medis dilakukan dengan mengontrol irama jantung dan mencegah terjadinya komplikasi.

- Fibrilasi Atrium Akut: jenis ini akan muncul secara tiba-tiba untuk pertama kali dan akan memburuk jika tidak mendapatkan penanganan dan perawatan segera. Gejala yang dirasakan oleh pasien adalah irama jantung sangat cepat, sesak nafas, nyeri dada, pusing, hingga pingsan.

## Filtering dan Denoising

## Convolutional-Attention-Transformer based Network

Convolutional, Attention, Tranformer-based Network (CAT-Net) merupakan model arsitektur hybrid deep learning yang menggabungkan metode Convolutional Neural Network (CNN), Attention Mechanism, dan Transformer Encoder sebagai algoritma klasifikasi aritmia pada sinyal Elektrokardiogram (EKG). Pada pemrosesan model CAT-Net, lapisan konvolusi akan mengekstraksi fitur-fitur morfologis sinyal, channel attention diterapkan setelah setiap lapisan konvolusi untuk memusatkan fokus model pada setiap segmen temporal yang paling informatif dan relevan terhadap proses klasifikasi. Setelah itu, fitur diteruskan ke transformer encoder untuk melakukan kontekstualisasi hubungan long-range dependency antar segmen sinyal. Penggunaan mekanisme multi-head self-attention pada arsitektur transformer memungkinkan pemrosesan fitur secara paralel sehingga lebih efisien.

### Convolutional Neural Network

Convolutional Neural Network (CNN) merupakan cabang machine learning yang dibuat untuk menganalisis struktur masukan dengan proses konvolusi. Arsitektur yang digunakan pada CNN menggunakan feed-forward dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik dibandingkan jaringan lain melalui fully connected layer [][]. Secara matematis, operasi fungsi dari Convolutional Neural Network (CNN) sebagai berikut:

y(t)=(x*w)(t)=τ=-∞∞x(τ)w(t-τ) ........................................... (2.1)

Di mana x(t) adalah sinyal input, w(t) adalah filter atau kernel, dan y(t) adalah hasil konvolusi, persamaan ini menjadi:

y[n]=k=0K-1x[n-k]⋅w[k] ................................................................. (2.2)

Operasi ini memungkinkan model menangkap pola sinyal kompleks QRS dari data Elektrokardiogram (EKG). Struktur bentuk dari algoritma CNN dapat dilihat pada Gambar 2.12.

##### Gambar 2.12 Arsitektur Convolutional Neural Network

Berdasarkan Gambar 2.13 model CNN 1D terdiri dari masukan, feature extraction, klasifikasi, dan keluaran. Feature extraction terdiri dari convolutional layer dan pooling layer dan bagian klasifikasi terdapat fully connected layer.

#### Feature Extraction

Feature extraction merupakan proses pengambilan ciri unik dan pemberian pola dari objek yang akan diolah [13].

#### Convolutional Layer

Pada convolutional layer, setiap konvolusi dalam subwilayah data input dengan kernel dihitung, dan ditambahkan dengan bias, kemudian diinput melalui fungsi aktivasi untuk menghasilkan feature map di lapisan berikutnya [14].

#### Activation ReLU

ReLU merupakan aktivasi yang digunakan pada CNN dan dapat mengkonversi nilai input ke bilangan positif dengan beban komputasi yang minimal dibandingkan dengan yang lain. Persamaan matematis ReLU adalah sebagai berikut:

𝑓(𝑥) 𝑅𝑒𝐿𝑈 = 𝑚𝑎𝑥 {0, 𝑧}.............................................................. (2.3)

Persamaan ReLU akan mengubah x = 0 dan x < 0 menjadi x = 0 dengan tetap mempertahankan nilai asli untuk x > 0 [12].

#### Pooling Layer

Setiap CNN menyertakan lapisan tambahan yaitu pooling layer dengan beberapa teknik yaitu max pooling dengan mempertahankan nilai maksimum sambil memadatkan data. Untuk meningkatkan efisien komputasi model, lapisan pooling ini sangat penting dalam menurunkan dimensi spasial data. Pooling membantu dalam mengumpulkan data yang penting dan menghilangkan detail yang tidak relevan khususnya dalam pemrosesan sinyal EKG seperti noise.

#### Classification

Setelah melalui tahap feature extraction, tahap selanjutnya adalah klasifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi data yang sudah diolah [].

#### Fully Connected Layer

Fully connected layer, merupakan fitur yang dimiliki oleh model CNN, dan sering ditempatkan sebelum lapisan output dan bertindak sebagai sebuah fitur prediksi dan tujuan klasifikasi. Lapisan ini terhubung dengan setiap neuron dan terhubung dengan neuron pada lapisan lainnya. Fully connected layer mengambil masukan dari convolutional layer atau pooling layer yang berupa feature map. Feature map melewati proses flatten untuk menjadi vektor sehingga dapat diinput ke dalam fully connected layer [11].

#### Sigmoid Activation

Sigmoid activation merupakan fungsi yang mengambil bilangan real sebagai masukan dan mengikat keluaran dalam rentang [0,1]. Fungsi aktivasi sigmoid didefinisikan sebagai persamaan berikut:

Sx=1(1+e-x) .............................................................................. (2.4)

### Attention Mechanism

Model attention mechanism merupakan salah satu komponen penting dalam penerapan deep learning yang memungkinkan sebuah model untuk memberikan fokus pada data yang paling relevan. Pada sinyal Elektrokardiogram (EKG), mekanisme ini menjadi efektif dalam menangkap hubungan antar elemen sinyal yang sulit dianalisis oleh Recurent Neural Network (RNN) []. Mekanisme attention ini juga mendukung sistem komputasi secara paralel sehingga lebih efisien. Pada model hybrid CAT-Net, setiap convolutional layer akan diikuti oleh channel attention. Tujuan mekanisme ini adalah menekankan bagian sinyal Elektrokardiogram (EKG) yang paling informatif dan relevan dalam proses klasifikasi.

Fitur hasil konvolusi direpresentasikan sebagai matriks dua dimensi F∈RC×L dimana C menyatakan jumlah kanal yang digunakan, dan L menyatakan panjang sinyal. Proses channel attention informasi spasial akan dikalkulasi menggunakan average pooling dan max pooling sehingga diperoleh dua representasi fitur global. Kedua representasi tersebut akan dimasukkan dalam jaringan Multi-Layer Perceptron (MLP) berbagi bobot untuk mempelajari distribusi channel attention yang penting []. Persamaan channel attention dirumuskan sebagai berikut:

AC(F)=σMLP(AvgPool(F))+MLP(MaxPool(F)) ... (2.5)

Attention map yang dihasilkan akan dikalikan secara elemen pada fitur asli untuk menghasilkan representasi fitur yang diperkuat:

Fl+1=AC(Fl)⊗Fl ... (2.6)

Implementasi channel attention memungkinkan fokus perhatian pada karakteristik morfologi sinyal seperti kompleks QRS, gelombang P, gelombang T, maupun interval R-R yang relevan untuk klasifikasi aritmia [].

### Tranformer Encoder

Metode transformer encoder berperan dalam memodelkan ketergantungan jarak antar segmen sinyal Elektrokardiogram (EKG). Implementasi dari mekanisme ini terletak pada self-attention []. Mekanisme ini akan melepaskan model dari batasan komputasi sekuensial sehingga memungkinkan analisis seluruh urutan data secara paralel dengan tingkat efisiensi yang tinggi []. Dalam alur kerjanya, fitur-fitur lokal yang telah diekstraksi Convolutinal Neural Network (CNN) akan diolah melalui channel attention dan diumpankan ke lapisan transformer encoder sehingga sistem dapat mempelajari sinyal Elektrokardiogram (EKG) secara global.

##### Gambar 2.13 Arsitektur Transformer Encoder

#### Positional Encoding

Arsitektur transformer tidak memiliki fungsi konvolusi atau rekurensi, sehingga model tidak dapat mengurutkan data masukan secara sekuensial. Agar model transformer dapat memanfaatkan urutan sekuens, fitur Elektrokardiogram (EKG) masukan harus ditambahkan positional encoding sebelum dimasukkan ke dalam lapisan attention []. Metode ini menggunakan fungsi sinus dan kosinus dengan frekuensi berbeda yang dirumuskan sebagai berikut:

PEpos,2i=sinpos100002idmodel ... (2.7)

PE(pos,2i+1)=cospos100002idmodel ... (2.8)

Dimana pos menyatakan posisi data dalam sekuens, i merupakan indeks dimensi, dan dmodel merupakan dimensi model transfomer. Hal ini mampu membantu model dalam mengenali posisi relatif dan absolut antar sekuens sinyal Elektrokardiogram (EKG).

#### Scaled Dot-Product Attention

Metode scaled dot-product attention akan menghitung hubungan antara matriks query (Q), key (K), dan value (V) menggunakan operasi dot-product. Nilai hasil perkalian antara Q dan K akan diskalakan menggunaka faktor dk dengan dk menyatakan dimensi vektor key. Proses penskalaan dilakukan untuk menjaga stabilitas gradien ketika proses pelatihan dan mencegah nilai softmax terlalu kecil akibat dimensi vektor yang besar []. Secara sistematis, operasi scaled dot-product attention dirumuskan sebagai berikut:

Attention(Q,K,V)=softmaxQKTdkV... (2.9)

Mekanisme ini digunakan dalam transformer encoder untuk melakukan kontekstualisasi fitur-fitur sinyal Elektrokardiogram (EKG) sehingga hubungan antar segmen sinyal dapat dipelajari secara global. Model ini tidak hanya berfokus pada karakteristik lokal dari gelombang Elektrokardiogram (EKG) tetapi juga memahami keterkaitan antar detak jantung.

#### Multi-Head Attention

Dalam model transformer encoder, mekanisme multi-head attention digunakan untuk meningkatkan kapasitas representasi model dimana matriks query, key, dan value akan diproyeksikan secara linier ke beberapa sub-ruang representasi berbeda sebanyak h head. Setiap head akan melakukan proses scaled dot-product attention secara paralel sehingga model mampu mempelajari berbagai pola hubungan data pada posisi temporal yang berbeda. Hasil keluaran dari setiap head akan digabungkan dan diproyeksikan kembali menjadi hasil akhir. Secara sistematis multi-head attention dituliskan sebagai:

MultiHead(Q,K,V)=Concat(head1,…,headh)WO ... (2.10)

dengan:

headi=Attention(QWiQ,KWiK,VWiV) ... (2.11)

#### Feed Forward Network

Hasil keluaran dari lapisan multi-head attention diteruskan selanjutnya menuju feed forward network yang terdiri dari dua lapisan tranformasi linear yang dipisahkan oleh fungsi aktivasi Rectified Linear Unit (ReLU). Lapisan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan representasi non-linear dari fitur yang dihasilkan oleh transformer. Persamaan metode ini dirumuskan sebagai berikut:

Zffn=FFN(Z)=max(0,ZW1+b1)W2+b2 ... (2.12)

Dimana W1 dan W2 merupakan matriks bobot, b1 dan b2 merupakan nilai bias, serta fungsi max(0, x) merupakan fungsi aktivasi ReLU. Setelah proses feed forward network, hasil keluaran akan diteruskan menuju lapisan add and normalize untuk menghasilkan keluaran akhir transformer encoder. Persamaan keluaran akhir transformer encoder dirumuskan sebagai berikut:

ZTE=LayerNorm(Zffn+Z) ... (2.13)

Penggunaan skip connection pada proses ini membantu untuk mempertahankan informasi dari lapisan sebelumnya, mengurangi resiko vanishing gradient, serta meningkatkan stabilitas pelatihan dan performa klasifikasi model pada sinyal Elektrokardiogram (EKG).

### Evaluasi Kinerja

Setelah proses pelatihan model, dilakukan evaluasi performa model melalui pengukuran performansi sistem untuk memperoleh model sistem terbaik. Evaluasi kinerja digunakan untuk mengetahui sejauh mana model mampu mengklasifikasikan kelas pada data yang digunakan. Evaluasi ini didasarkan pada confussion matrix yang terdiri dari True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP), dan False Negative (FN).

### Accuracy

Akurasi didefinisikan sebagai rasio prediksi yang benar terhadap keseluruhan jumlah data yang dianalisis. Dalam penelitian yang menggunakan Elektrokardiogram (EKG), akurasi  menjadi indikator untuk melihat keberhasilan, dalam memberikan hasil analisis yang sesuai dengan pendekatan klinis. Persamaan untuk menentukan nilai akurasi adalah:

Accuracy=TP+TNTP+TN+FP+FN ... (2.14)

### Sensitivity (Recall)

Sensitivity atay recall menunjukkan kemampuan model dalam mengenal kembali sampel yang benar-benar positif. Matriks ini merupakan rasio prediksi true positive terhadap total sampel yang sebenarnya bernilai positif. Dalam konteks medis, sensitivitas digunakan untuk memastikan tidak ada kondisi patologis yang terlewat. Persamaan untuk menentukan nilai sensitivity atau recall adalah:

Sensitivity=TPTP+FN ... (2.15)

### Precision

Presisi merupakan pengukuran nilai ketepatan model dalam memprediksi nilai positif. Matriks ini akan membandingkan sampel yang benar-benar positif dengan keseluruhan sampel yang diprediksi sebagai positif oleh model. Presisi yang tinggi menunjukkan bahwa model mampiu meminimalkan kesalahan prediksi false positive. Perrsamaan yang digunakan adalah:

Precision=TPTP+FP ... (2.16)

### Specificity

Spesifisitas merupakan kemampuan model dalam mengidentifikasikan sampel yang benar-benar negatif. Matriks ini akan membandingkan jumlah prediksi true negative dengan total keseluruhan sampel yang sebenarnya bernilai negatif. Spesifisitas sangat penting untuk mengonfirmasi bahwa subjek yang sehat tidak terdiagnosis salah. Persaman untuk menentukan nilai spesifisitas adalah:

Specificity=TNTN+FP ... (2.17)

### F-1 Score

F-1 Score digunakan untuk menghitung perbandingan rata-rata presisi dengan recall. Persamaan ini memberikan gambaran performa model yang lebih objektif, terutama jika terdapat ketidakseimbangan jumlah data antara kelas normal dan abnormal. Persamaan matematis F1-Score adalah sebagai berikut:

F1 Score=2 .  Precision .  RecallPrecision+Recall ... (2.18)

## Studi Literatur

Dalam Tugas Akhir ini dilakukan studi literatur dari beberapa sumber yang relevan dengan topik penggunaan elektroda nanokomposit pada alat biopotensial dan penggunaan arsitektur deep learning untuk pengolahan sinyal Elektrokardiogram (EKG) untuk memahami pendekatan dan metode yang akan digunakan. Studi literatur dijelaskan dalam Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

###### Tabel 2.4 Studi Literatur Penggunaan Elektroda Nanokomposit

| Penelitian | Tahun | Pengukuran | Jenis Bahan | Penjelasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reza et al. [] | 2023 | EKG, EMG, EIT | SBS-AgNW | Elektroda SBS-AgNW menghasilkan kesamaan sinyal EKG 99% dan EMG 100% dengan elektroda Ag/AgCl. Nilai SNR lebih tinggi dan stabil dalam jangka waktu yang panjang. |
| Wang et al. [] | 2024 | EKG (3-limb-lead) | AgCF-S | Elektroda AgCF-S menghasilkan sinyal EKG dengan SNR tinggi dan varians rendah, dapat menganalisis dengan baik motion artifact saat objek bergerak, dan tidak menyebabkan alergi pada kulit jika digunakan dalam 24 jam. |
| Liu et al. [] | 2023 | EKG, EEG, EMG | PEDOT:PSS dengan PVA | Modifikasi elektroda komposit dengan tambahan zat pengikat (PVA/silk fibroins) menurunkan impedansi sehingga kualitas sinyal meningkat melalui nilai SNR yang tinggi dalam kondisi pemantauan dinamis dan berkeringat. |
| Kim et al. [] | 2022 | EKG, EMG, EEG, EOG | Logam-Polimer (Ag-PTFE, Au), Karbon-polimer(CNT-TPU, PDMS-CB), Hibrida (AgNW-LSGO, rGO-Cu). | Penggunaan elektroda nano-material berbasis karbon dan logam dapat meminimalkan thermal noise dan memaksimalkan luas kontak, menghasilkan kualitas EKG dan EMG yang stabil hingga 24.1 dB khususnya untuk pemantauan wearable. |

###### Tabel 2.5 Studi Literatur Penggunaan Deep Learning untuk Klasifikasi Sinyal EKG

| Penelitian | Tahun | Database | Leads | Metode | Performa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Acc. | Sens. | Prec. | Spec. | F1 |
| Liu et al. [] | 2025 | MIT-BIH Arrhythmia Database |  | 1D-CNN + BERT | 99,28% | 95,68% | 95,52% | 99,5% | 95,90% |
| Xiong et al. [] | 2025 | MIT-BIH Arrhythmia Database | Lead II | CNN + Transformer (HCTG-Net) | 99,46% | 96,5% | 97,74% |  | 97,11% |
| Tibermacine et al. [] | 2026 | MIT-BIH Arrhythmia Database, ECG5000, INCART | Single-lead hingga 12-lead | CNN + Cross-Lead Transformer | 99,67% | 99,68% | 99,67% |  | 99,67% |
| Ammar et al. [] | 2025 | MIT-BIH Arrhythmia Database, ECG5000 |  | CNN + Bi-LSTM + Attention (ECG-BCA) | 98,8% (MIT-BIH) 99,6% (ECG5000) | 96,9% (MIT-BIH) 100% (ECG5000) | 98,8% (MIT-BIH) 99,31% (ECG5000) |  | 97,72% (MIT-BIH) 99,65% (ECG5000) |
| Ali et al. [] | 2025 | MIT-BIH Arrhythmia Database | Lead II | 1D CNN + GRU + Attention (1D CNN-eGRU) | 99% | 93% | 90% | 99% | 91% |
| Ao Sun et al. [] | 2024 | MIT-BIH Arrhythmia Database | ML II (Lead II) | CNN + LSTM + SE (Channel Attention) | 98,5% | >98% | >97% |  | >98% |
| Islam et al. [] | 2024 | MIT-BIH Arrhythmia Database, INCART | 1 Lead (ML II/Lead II) | CNN + Channel Attention + Transformer (CAT-Net) | 99,14% (MIT-BIH) 99,58% (INCART) | 99,14% |  | 99,14% | 94,69% (MIT-BIH) 96,15% (INCART) |

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, pemilihan elektroda nanokomposit silvertape yang memiliki kandungan partikel karbon dapat menjadi elektroda kering (dry electrode) dengan impedansi listrik yang kecil dan konduktivitas dalam menangkap listrik yang baik. Penggunaan elektroda kering AgNP diharapkan mampu menangkap listrik yang baik dari titik biopotensial jantung tanpa memerlukan proses matching impedance (menggunakan gel konduktif). Selain itu, penggunaan elektroda kering diharapkan mampu mengurangi sampah elektroda sekali pakai, sehingga elektroda jenis ini mampu digunakan secara terus- menerus ketika pengukuran biopotensial.

Penggunaan arsitektur deep learning dalam proses klasifikasi sinyal Elektrokardiogram (EKG) pada penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus penggunaan algoritma Convolutional Neural Network (CNN) dengan tingkat akurasi yang tinggi. Pemilihan CAT-Net dalam proses klasifikasi sinyal EKG single-lead melalui pendekatan Lead II atau ML II memiliki tingkat akurasi yang tinggi diatas 99%. Hal ini didukung dengan konsep penelitian Tugas Akhir yang dirancang, yaitu menggunakan wearable Elektrokardiogram (EKG) single-lead. Diharapkan arsitektur CAT-Net mampu mengklasifikasikan sinyal hasil akuisisi wearable Elektrokardiogram (EKG) menggunakan elektroda nanokomposit ke dalam 2 (dua) kelas utama yaitu normal dan Atrial Fibrillation.

# BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

## Desain Sistem

Tugas Akhir ini memiliki tujuan untuk menganalisis sistem deteksi aritmia pada wearable Elektrokardiogram (EKG) yang menggunakan elektroda nanokomposit menggunakan algoritma Convolutional Neural Network (CNN). Alur kerja utama diawali dengan kalibrasi wearable Elektrokardiogram (EKG) dimana alat ini akan distandarisasi untuk pemeriksaan medis menggunakan konsep Matching Lead II (ML II) dengan 3 titik sadapan yaitu dada kanan atas (right arm), dada kiri atas (left arm), dan perut kiri pada tulang rusuk Kosta fluitantes (left leg). Selanjutnya, dilakukan proses akuisisi data ke subjek random (sehat/diagnosis aritmia) menggunakan wearable Elektrokardiogram (EKG) dengan konsep peletakan elektroda ML II. Pengambilan data dilakukan menggunakan 2 (dua) jenis elektroda yaitu elektroda konvensional Ag/AgCl dan elektroda nanokomposit silver tape dengan 3 (tiga) kondisi pengambilan data yaitu ketika relaksasi, berkativitas ringan, dan pasca-aktivitas. Data akan disimpan dalam bentuk ‘.csv’ dan dilakukan validasi medis oleh Kardiolog untuk menentukan kondisi sehat atau aritmia. Pre-processing terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu uji filtering, menghitung SNR before-after filtering, ekstraksi fitur sinyal, dan segmentasi sinyal. Setelah proses segmentasi, sinyal Elektrokardiogram (EKG) akan di-labeling dengan memperhatikan R-R interval untuk menentukan kondisi Atrial Fibrillation. Setelah pre-processing, data sinyal Elektrokardiogram (EKG) akan dianalisis menggunakan algoritma deep learning hybrid Convolutional-Attention-Tranformers Network untuk menentukan seberapa akurat algoritma mengklasifikasikan kondisi aritmia atau sehat. Diagram desain penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1.

##### Gambar 3.1 Blok Diagram Desain Sistem

## Kalibrasi Wearable Elektrokardiogram (EKG)

Proses kalibrasi wearable Elektrokardiogram (EKG) ini bertujuan untuk melakukan standarisasi agar alat yang digunakan dapat memenuhi standar medis. Proses ini dilakukan dengan menguji beberapa parameter untuk menentukan kelayakan dan kehandalan alat ketika digunakan. Kalibrasi meliputi beberapa tahap diantaranya adalah uji pengirian data dari perangkat EKG ke software penampil sinyal, pengujian sinyal menggunakan elektroda konvensional Ag/AgCl, dan uji penggunaan elektroda nanokomposit silver tape.

### Desain Wearable Elektrokardiogram (EKG)

Desain perangkat yang digunakan sebagai wearable Elektrokardiogram (EKG) terdiri atas modul Elektrokardiogram (EKG) AD8232, modul Raspberry Pi 5.2, dan baterai Lithium 1200 mAh 3.7V. Bentuk wearable Elektrokardiogram (EKG), diharapkan mampu meminimalkan resiko ketidaknyamanan ketika digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Parameter fleksibilitas dan kenyamanan akan sangat diperhatikan karena perangkat akan digunakan oleh subjek uji ketika beraktivitas ringan-sedang ketika treadmill. Bentuk desain wearable Elektrokardiogram (EKG) dapat dilihat pada Gambar 3.3.

##### Gambar 3.3 Desain Wearable Elektrokardiogram (EKG)

#### Spesifikasi Perangkat Keras

- Modul AD8232

##### Gambar 3.4 Modul AD8232

Modul AD8232 merupakan front-end yang terintegrasi dan dirancang khusus untuk akuisisi sinyal Elektrokardiogram (EKG) single-lead (MLII). Spesifikasi dan karakteristik fitur-fitur yang tersedia pada modul ini dijabarkan pada Tabel 3.1.

###### Tabel 3.1 Tabel Spesifikasi Modul AD8232

| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
| --- | --- | --- |
| Catu daya | Tegangan | 2V – 3.5V (DC) |
|  | Arus | 170 µA |
| Akuisisi EKG | Konfigurasi Elektroda | Single-lead (2-3 elektroda) |
|  | CMRR | 80 dB |
|  | Deteksi Elektroda Lepas | Tersedia |
| Rangkaian Sinyal | Penguatan (Gain) | G = 100 |
|  | High-Pass Filter | 2-pole |
|  | Low-Pass Filter | 3-pole |
|  | Modul | RLD Amplifier, RFI Filter, Reference Buffer |
| Fisik | Toleransi Tegangan | Half-cell potential ±300mV |
|  | Ketahanan ESD | 8 kV (HBM) |
|  | Dimensi | 4 mm x 4 mm (20-leads LFCSP) |

- Raspberry Pi 5.2

##### Gambar 3.5 Raspberry Pi 5.2

Raspberry Pi merupakan komputer mini yang berfungsi sebagai perangkat komputasi terjangkau untuk menjalankan sebuah sistem operasi. Perangkat ini terhubung dengan beberapa port input/output dan pin GPIO yang dapat terhubung langsung dengan mikrokontroler atau sensor. Raspberry Pi 5 hadir sebagai pembaharuan model sebelumnya yang ditenagai prosesor 64-bit quad-core Arm Cortex-A76 2.4GHz yang mampu meningkatkan komputasi hingga 2-3 kali lipat dibandingkan generasi sebelumnya. Spesifikasi Raspberry Pi 5.2 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

###### Tabel 3.2 Tabel Spesifikasi Raspberry Pi

| Komponen | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Prosesor | Broadcom BCM2712 2.4GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-A76 |
| Grafis (GPU) | VideoCore VII GPU, mendukung OpenGL ES 3.1 dan Vulkan 1.2 |
| Memori (RAM) | LPDDR4X-4267 SDRAM |
| Konektivitas Nirkabel | Dual-band 802.11ac Wi-Fi dan Bluetooth 5.0 |
| Penyimpanan | MicroSD dengan kecepatan tinggi SDR104 |
| Port USB | 2 x USB 3.0 dan 2 x USB 2.0 |
| Jaringan & Tampilan | Gigabit Ethernet (dukungan PoE+) dan Dual 4Kp60 HDMI display output |
| Antarmuka Kamera/Layar | 2 x 4-lane MIPI kamera/display tramsceivers |
| Ekspansi Periferal | Antarmuka PCIe 2.0 x 1 dan pin GPIO Raspberry Pi 40-pin |
| Daya Operasi | 5V/5A melalui port USB-C |
| Suhu Operasi | 0°C hingga 70°C |

#### Spesifikasi Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan sebagai pemrosesan hasil data wearable Elektrokardiogram (EKG) adalah Macbook Air M1 keluaran tahun 2021 yang menggunakan sistem operasi macOS Tahoe 26.2. Perangkat ini memiliki spesifikasi RAM 8 GB dan media penyimpanan ROM/SSD 256 GB, serta dukungan chipset M1 dengan konfigurasi 8-core CPU, 8-core GPU, dan 16-core Neural Engine. Spesifikasi yang diberikan dapat mendukung proses pengolahan sinyal Elektrokardiogram (EKG), filtering sinyal, ektraksi fitur, visualisasi data, dan implementasi algoritma deep learning untuk klasifikasi sinyal Elektrokardiogram (EKG). Ilustrasi perangkat yang digunakan sebagai pemrosesan pada perangkat lunak dapat dilihat pada Gambar 3.3.

##### Gambar 3.3 Macbook Air M1 2020

Pengambilan data dilakukan menggunakan aplikasi RealVNC (RVNC) dengan menghubungkan perangkat Raspberry Pi 5 ke Macbook Air M1 melalui jaringan Wi-Fi yang sama. Penggunakan RVNC memungkinkan pemantauan dan pengendalian Raspberry Pi dilakukan secara remote tanpa memerlukan monitor eksternal yang terhubung secara langsung ke Raspberry Pi. Metode ini memudahkan proses akuisisi data pada wearable Elektrokardiogram (EKG) secara real-time. Program pengambilan data disusun menggunakan pemrograman Python dengan format file .py. Data hasil pengukuran akan disimpan dalam bentuk .csv karena memiliki struktur data yag sederhana, ringan, dan kompatibel untuk dilakukan pengolahan pada perangkat lunak.

##### Gambar 3.5 Aplikasi RealVNC (RVNC)

Pengolahan data wearable Elektrokardiogram (EKG) dilakukan menggunakan aplikasi Visual Studio Code (VSCode) versi 1.110.1. VSCode digunakan karena memiliki sistem antarmuka yang ringan, dengan dukungan ekstensi yang lengkap dan kompatibel dengan berbagai library Python yang diguanakan dalam penelitian ini. Selain itu, VSCode mempermudah proses debugging, visualisasi hasil, serta pengembangan algortima pengolahan sinyal dan klasifikasi data.

##### Gambar 3.6 Logo VSCode

Library yang digunakan dalam proses pengolahan dan analisis dalam Tugas Akhir ini meliputi:

- NumPy, digunakan untuk komputasi numerik dan pengolahan array multidimensi pada data sinyal Elektrokardiogram (EKG).

- Pandas, digunakan untuk membaca, menyimpan, memanipulasi, dan mengelola data hasil pengukuran dalam format file .csv.

- SciPy, digunakan untuk proses filtering, transformasi sinyal, dan analisis statistik data Elektrokardiogram (EKG).

- Matplotlib, digunakan sebagai visualisasi data Elektrokardiogram (EKG) dalam bentuk grafik.

- Scikit-Learn, digunakan untuk proses pre-processing data, evaluasi performa model, dan implementasi beberapa metode machine learning.

- TensorFlow, digunakan untuk mengembangkan model deep learning khususnya untuk proses klasifikasi sinyal Elektrokardiogram (EKG).

### Penggunaan Elektroda Konvensional Ag/AgCl

Dalam proses pengambilan data pada penelitian Tugas Akhir ini, elektroda komvensional Ag/AgCl digunakan sebagai pembanding dalam proses akuisisi sinyal Elektrokardiogram (EKG). Elektroda jenis ini merupakan salah satu jenis yang paling umum digunakan dalam sistem biopotensial medis dengan karakterisasi stabilitas sinyal yang baik, impedansi rendah, dan konduktivitas yang tinggi. Bentuk elektroda konvensional Ag/AgCl dapat dilihat pada Gambar 3.7.

##### Gambar 3.7 Bentuk Elektroda Konvensional Ag/AgCl

Peletakkan elektroda konvensional Ag/AgCl ditempatkan berdasarkan prinsip 3 sadapan RA (Right Arm) pada posisi dada kanan atas (3 jari di bawah tulang selangka kanan), LA (Left Arm) pada posisi dada kiri atas (3 jari di bawah tulang selangka kiri) dan LL (Left Leg) pada bagian bawah tubuh kiri (tulang rusuk bagian bawah kiri). Posisi penempatan elektroda 3 sadapan dapat dilihat pada Gambar 3.8.

##### Gambar 3.8 Peletakkan Elektroda 3 Sadapan

Penggunaan elektroda konvensional Ag/AgCl merupakan standar referensi untuk membandingkan dan mengevaluasi performa elektroda nanokomposit yang dikembangkan. Hasil sinyal akan dianalisis dan dikarakterisasi berdasarkan hasil kualitas akuisisi sinyal (signal to noise ratio) dan segmentasi sinyal kompleks P-QRS-T.

### Penggunaan Elektroda Nanokomposit Silvertape

Penggunaan elektroda nanokomposit silvertape merupakan fokus utama akuisisi sinyal Elektrokardiogram (EKG) dalam penelitian Tugas Akhir ini. Fabrikasi elektroda nanokomposit ini dilakukan dengan menempelkan silvertape pada elektroda Ag. Elektroda ini bersifat kering dan tidak menggunakan gel konduktif ketika digunakan sehingga lebih fleksibel digunakan terus menerus. Elektroda ini menggunakan materi konduktif berbasis perak yang diharapkan memiliki kemampuan penghantaran listrik yang baik. Bentuk elektroda nanokomposit AgNP dapat dilihat pada Gambar 3.9.

##### Gambar 3.9 Bentuk Elektroda Nanokomposit AgNP

Proses akuisisi sinyal Elektrokardiogram (EKG) menggunakan elektroda nanokomposit silvertape ditempatkan seperti elektroda konvensional Ag/AgCl pada Gambar 3.8 untuk melihat perbandingan sinyal yang diakusisi oleh elektroda ini. Hasil akuisisi sinyal akan dianalisis dengan tahapan yang sama dengan elektroda konvensional Ag/AgCl yaitu analisis dan karakterisasi berdasarkan hasil kualitas akuisisi sinyal (signal to noise ratio) dan segmentasi sinyal kompleks P-QRS-T.

## Pengambilan Data (Sample)

Pengambilan data/sample pada Tugas Akhir ini dilakukan secara mandiri dengan melibatkan partisipan manusia acak secara langsung. Pengambilan data bertujuan untuk merekam aktivitas kelistrikan jantung dengan alat wearable Elektrokardiogram (EKG) menggunakan elektroda konvensional Ag/AgCl dan elektroda nanokomposit silvertape.

### Subjek Penelitian

Sebelum pengambilan data dilakukan, seluruh partisipan yang bersedia mengikuti penelitian akan diberikan penjelasan mengenai prosedur penelitian. Partisipan diwajibkan untuk mengisi dan menandatangani lembar persetujuan Informed Consent. Pemilihan partisipan dilakukan secara acak tanpa mengetahui latar belakang riwayat penyakit yang dimiliki. Pengisian riwayat penyakit dilakukan sebelum proses pengambilan data penelitian. Kriteria subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Berusia minimal 18 tahun per bulan April 2026.

- Tidak/memiliki riwayat aritmia Atrial Fibrillation maksimal 2 tahun terakhir pemeriksaan.

- Tidak/memiliki riwayat penyakit lain (diabetes, hipertensi, hipotensi, penyakit pernafasan, penyakit pencernaan, penyakit jantung lainnya, dan sebagainya) yang terkontrol.

- Tidak menggunakan alat pacu jantung/pacemaker.

- Tidak memiliki riwayat penyakit kulit pada area pemasangan elektroda.

- Mengikuti seluruh jalannya prosedur penelitian tanpa adanya paksaan.

### Prosedur Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan di Laboratorium Instrumentasi Biomedis (Insmed) TULT 11.14 dengan 2 (dua) kondisi yaitu kondisi relaksasi dan setelah beraktivitas serta dalam 2 (dua) sesi dengan ketentuan sesi 1 untuk penggunaan elektroda konvensional Ag/AgCl dan sesi 2 penggunaan elektroda nanokomposit silvertape. Alur pengambilan data setiap sesi akan dibagi menjadi 3 tahap, sebagai berikut:

- ⁠Fase relaksasi : Partisipan berbaring atau duduk dalam kondisi relaksasi. Wearable EKG akan dipasangkan pada bagian dada partisipan menggunakan 2 jenis elektroda yaitu konvensional (AgCl) dan nanokomposit (silvertape). Pengambilan data awal akan dilakukan selama 10 menit/sesi.

- ⁠Fase aktivitas : Partisipan melakukan lari kecil menggunakan alat treadmill yang sudah disediakan. Aktivitas ini memerlukan waktu selama 10 menit dengan adanya kenaikan kecepatan setiap 3 menit.

- ⁠⁠Fase pemulihan (pasca-aktivitas) : Pengambilan data ketiga dilakukan setelah partisipan melakukan aktivitas. Partisipan akan berbaring atau duduk dalam kondisi relaksasi. Pengambilan data akan dilakukan selama 10 menit/sesi.

## Karakterisasi Sinyal

Tahap karakterisasi sinyal bertujuan untuk meningkatkan kualitas sinyal Elektrokardiogram (EKG) sebelum digunakan dalam proses klasifikasi menggunakan deep learning. Sinyal yang diperoleh dari perangkat wearable yang masih mengandung noise dan beberapa gangguan seperti baseline wander, powerline interface, dan artefak otot yang dapat mempengaruhi karakter dari sinyal. Tahap karakterisasi sinyal ini bertujuan untuk memperbaikki kualitas sinyal, mengekstraksi informasi dan fitur-fitur penting dari sinyal Elektrokardiogram (EKG), serta proses labeling sebelum diproses menggunakan model CAT-Net. Tahap ini meliputi windowing sinyal, pengujian Signal-to-Noise Ratio (SNR), proses filtering menggunakan Discrete Wavelete Transform (DWT) dan algoritma Pan-Tompkins, segmentasi sinyal P-QRS-T, ekstraksi fitur Heart Rate Variability (HRV), serta proses labeling data. Proses karakterisasi sinyal dijelaskan dalam diagram alir pada Gambar 3.10.

##### Gambar 3.10 Diagram Proses Karakterisasi Sinyal

### Windowing Sinyal

Pada tahap windowing sinyal dilakukan untuk membagi sinyal Elektrokardiogram (EKG) menjadi beberapa segmen dalam durasi 10 sekon sebelum memasuki tahap pre-processing dan klasifikasi menggunakan model deep learning. Segmentasi ini bertujuan supaya ukuran data masukan setiap segmen sinyal memiliki jumlah sampel yang konsisten. Sinyal hasil akuisisi pada penelitian Tugas Akhir ini memiliki frekuensi sampling fs=250Hz, yang akan dibagi menjadi beberapa segmen dengan durasi 10 sekon. Maka setiap segmen sinyal memiliki jumlah sampel sebesar:

N=10×fs ................................................................................................ (3.1)

N=10×250=2500 sample/window

dengan:

N merupakan jumlah sampel dalam satu segmen,

fs merupakan frekuensi sampling sinyal.

Proses windowing sinyal dapat dituliskan dalam persamaan:

Windowi=x[n:n+N] ............................................................................ (3.2)

dengan:

x merupakan sinyal EKG,

n merupakan indeks awal segmentasi,

N merupakan ukuran jendela,

Windowi merupakan segmen sinyal ke-i.

Penggunaan window berdurasi 10 sekon dipilih karena dalam durasi tersebut telah mencukupi untuk melihat dan merepresentasikan beberapa siklus jantung sehingga karakteristik denyut jantung dan pola Atrial Fibrillationi dapat teramati dengan baik.

### Uji Signal to Noise Ratio

Pengujian Signal-to-Noise Ratio (SNR) dilakukan sebagai evaluasi kualitas filtering sinyal Elektrokardiogram (EKG) yang diakuisisi. Nilai ini menunjukkan perbandingan antara daya sinyal utama terhadap noise yang masih terdapat pada sinyal, semakin besar nilai SNR, kualitas sinyal yang diperoleh semakin baik. Pada pengujian ini, noise diperoleh dari selisih antara sinyal asli dengan sinyal hasil filtering. Sinyal noise dirumuskan sebagai:

e(n)=x(n)-x(n) ................................................................................... (3.3)

dengan:

x(n) : sinyal EKG asli,

x(n) : sinyal hasil filtering,

e(n) : sinyal noise.

Daya sinyal dirumuskan sebagai:

Psignal=1Nn=1Nx^(n)2 ........................................................................... (3.4)

Daya noise dirumuskan sebagai:

Pnoise=1Nn=1Ne(n)2............................................................................... (3.5)

Nilai Signal-to-Noise Ratio (SNR) dihitung dalam satuan desibel (dB) melalui persamaan berikut:

SNR(dB)=10log⁡10PsignalPnoise ................................................................... (3.6)

### Uji Denoising dan Filtering Discrete Wavelet Transform (DWT) dan Pan-Tompkins

Tahap filtering dilakukan untuk mengurangi noise dan artefak pada sinyal Elektrokardiogram (EKG) sehingga karakteristik gelombang kompleks PQRST dapat dipertahankan dengan baik.

#### Discrete Wavelete Transform (DWT)

Metode Discrete Wavelet Transform (DWT) digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini karena mampu melakukan denoising sinyal Elektrokardiogram (EKG) dengan memisahkan komponen sinyal berdasarkan frekuensi sehingga noise yang memiliki frekuensi tinggi dapat dihilangkan dari karakteristik utama sinyal Elektrokardiogram (EKG). Secara sistematis, transformasi wavelet dinyatakan sebagai:

W(j,k)=nx(n)ψj,k(n) ................................................................ (3.7)

Dengan fungsi wavelet:

ψj,k(n)=2-j/2ψ(2-jn-k) .............................................................. (3.8)

di mana:

x(n) : sinyal EKG,

ψ(n) : mother wavelet,

j : parameter skala,

k : parameter translasi.

Implementasi Discrete Wavelet Transform (DWT) dilakukan dengan menggunakan wavelet Daubechies orde 5 (db5) dengan level dekomposisi 5 tingkat. Tahap ini akan menghasilkan koefisien aproksimasi (cA5) dan koefisien detai cD1 hingga cD5) yang merepresentasikan komponen frekuensi rendah dan tinggi dari sinyal. Koefisien detail level pertama dan kedua dihilangkan karena sebagian besar mengandung noise frekuensi tinggi dan artefak otot.

Selanjutnya, dilakukan proses thresholding untuk memperhalus noise pada koefisien detail lain. Metode thresholding digunakan untuk mempertahankan koefisien penting dalam sinyal serta mengurangi amplitudo noise sehingga bentuk morfologi sinyal Elektrokardiogram (EKG) tetap terjaga. Persamaan threshold dirumuskan sebagai berikut:

λ=median(∣cD1∣)0.67452log⁡(N) ................................................................. (3.9)

Tahap akhir adalah rekonstruksi sinyal menggunakan Inverse Discrete Wavelet Transform (IDWT). Proses rekonstruksi menghasilkan sinyal yang lebih bersih dan stabil sehingga mampu meningkatkan performa terhadap proses deteksi kompleks PQRST, segmentasi sinyal, dan klasifikasi menggunakan deep learning.

#### Algoritma Pan-Tompkins

Setelah proses filtering menggunakan Discrete Wavelet Transform (DWT), algoritma Pan-Tompkins digunakan untuk mendeteksi kompleks QRS secara lebih akurat. Algoritma ini memiliki beberapa tahapan, yaitu:

- Bandpass Filtering

Tahap pertama pada algoritma Pan-Tompkins adalah bandpass filtering yang bertujuan untuk mengurangi noise sinyal seperti baseline wander, powerline interference, dan artefak. Metode filter yang digunakan adalah Butterworth orde 6 dengan rentang frekuensi 0,5 – 40 Hz karena informasi penting sinyal Elektrokardiogram berada dalam rentang frekuensi tersebut. Buttherworth dipilih karena memiliki respon frekuensi yang halus sehingga mampu mempertahankan morfologi sinyal Elektrokardiogram (EKG). Frekuensi cut-off dinormalisai menggunakan frekuensi Nyquist dengan persamaan:

fN=fs2 ........................................................................................... (3.10)

dengan:

fN= frekuensi Nyquist

fs= frekuensi sampling

- Derivative

Proses derivative digunakan untuk menonjolkan perubahan gradien cepat pada gelombang kompleks QRS. Gelombang QRS memiliki perubahan amplitudo paling tajam dibandingkan gelombang P dan T sehingga proses ini membantu memperjelas lokasi gelombang QRS. Persamaan proses derivative adalah sebagai berikut:

y(n)=18T-x(n-2)-2x(n-1)+2x(n+1)+x(n+2) ......... (3.11)

- Squaring

Tahap squaring digunakan untuk memperbesar nilai amplitudo gelombang QRS dan menghilangkan nilai negatif dari hasil derivative. Dengan proses ini, gelombang QRS menjadi lebih jelas dan dominan dibandingkan noise amplitudo kecil. Persamaan squaring dirumuskan sebagai berikut:

y(n)=[x(n)]2 ............................................................................ (3.12)

Tahap derivative dan squaring akan membantu meningkatkan sensitivitas dalam proses deteksi R-peak pada gelombang QRS.

- Moving Window Integration (MWI)

Tahap Moving Window Integration (MWI) digunakan untuk memperoleh informasi lebar gelombang QRS dan memperhalus bentuk sinyal. Pada penelitian Tugas Akhir ini, panjang jendela ditentukan sebesar 0,15 sekon berdasarkan frekuensi sampling sinyal. Persamaan Moving Window Integration (MWI) adalah:

y(n)=1Ni=0N-1x(n-i) ............................................................. (3.13)

dengan:

N merupakan panjang MWI

x(n) merupakan sinyal hasil squaring

- Thresholding

Tahap thresholding digunakan untuk menentukan lokasi R-peak pada gelombang QRS. Nilai ambang batas yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah sebesar 40% dari amplitudo maksimum sinyal hasil MWI. Persamaan threshold dituliskan sebagai berikut:

Threshold=0.4×max(x(n)) .................................................. (3.14)

Puncak amplitudo yang memenuhi nilai threshold dan jarak minimum antar puncak merupakan kandidat R-peak. Selanjutnya, dilakukan proses local search pada sinyal hasil filtering untuk memperoleh R-peak sesungguhnya dengan lebih akurat dengan rentang ±0,1 sekon di sekitar kandidat R-peak.

### Segmentasi Sinyal P-QRS-T

Segmentasi sinyal dilakukan untuk mengidentifikasi komponen utama sinyal Elektrokardiogram (EKG) yaitu gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Segmentasi ini bertujuan untuk memperoleh parameter morfologi sinyal jantung yang selanjutnya yang digunakan untuk analisis ritme jantung dan ekstraksi fitur.

#### Segmentasi Kompleks QRS

Pada penelitian Tugas Akhir ini, proses segmentasi dilakukan berdasarkan posisi R-peak yang telah diperoleh melalui algoritma Pan-Tompkins. R-peak digunakan sebagai titik referensi utama karena memiliki amplitudo tertinggi dan paling mudah dikenal pada sinyal Elektrokardiogram (EKG).

Titik Q dicari pada rentang 0,08 sekon sebelum R-peak dengan mencari amplitudo minimun lokal. Persamaan pencarian titik Q adalah:

Qstart=Rpeak-0.08×fs ................................................................ (3.15)

Titik S dicari pada rentang 0,08 sekon setelah R-peak menggunakan amplitudo minimum lokal. Persamaan pencarian titik S adalah:

Send=Rpeak+0.08×fs .................................................................. (3.16)

Durasi kompleks QRS dihitung menggunakan:

QRSduration=tS-tQ ....................................................................... (3.17)

dengan:

tQ= waktu titik Q,

tS= waktu titik S.

Nilai rata-rata durasi QRS dihitung menggunakan:

QRS=1Ni=1NQRSi ........................................................................... (3.18)

#### Segmentasi Gelombang P

Gelombang P merepresentasikan proses depolarisasi atrium, awal gelombang P dicari pada rentang 0,3 sekon sebelum titik Q menggunakan pendekatan perubahan gradien sinyal (derivative). Turunan sinyal dihitung menggunakan:

Derivative=x(n+Δn)-x(n)t(n+Δn)-t(n) ................................................................ (3.19)

Ketika nilai gradien melebihi ambang tertentu, titik tersebut dianggap sebagai awal gelombang P. Selanjutnya, akhir gelombang P ditentukan berdasarkan perubahan bentuk sinyal setelah titik awal P ditemukan. Durasi gelombang P dihitung menggunakan:

Pduration=tPend-tPbegin ............................................................... (3.20)

dengan:

tPbegin : waktu awal gelombang P

tPend : waktu akhir gelombang P

Rata-rata durasi gelombang P dihitung menggunakan:

P=1Ni=1NPi ...................................................................................... (3.21)

#### Segmentasi Gelombang T

Gelombang T merepresentasikan proses repolarisasi ventrikel. Pada penelitian ini, awal gelombang T dicari setelah titik S dengan memanfaatkan perubahan gradien positif pada sinyal. Pencarian gelombang T dilakukan pada rentang 0,15 sekon setelah di titik S. Awal gelombang T ditentukan menggunakan:

Tbegin=S+0.15×fs ....................................................................... (3.22)

Akhir gelombang T ditentukan ketika gradien sinyal berubah dari negatif menuju positif. Durasi gelombang T dihitung menggunakan:

Tduration=tTend-tTbegin ............................................................... (3.23)

dengan:

tTbegin= waktu awal gelombang T

tTend= waktu akhir gelombang T

### Feature Extraction

Tahap feature extraction bertujuan untuk memperoleh karakteristik matematis ritme jantung menggunakan parameter Heart Rate Variability (HRV). HRV dihitung berdasarkan interval R-R, yaitu jarak waktu antar puncak gelombang R yang berurutan. Beberapa fitur HRV yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

- R-R Interval

RRi=tR(i+1)-tR(i) .......................................................................... (3.24)

dengan:

tR(i) : waktu puncak R ke-i,

RRi : interval R-R.

Nilai rata-rata interval R-R dapat dihitung menggunakan rumus:

RR=1Ni=1NRRi ............................................................................... (3.25)

- Standar Deviasi R-R

SDRR=1N-1i=1N(RRi-RR)2 .................................................... (3.26)

- Root Mean Square of Successive Differences (RMSSD)

RMSSD=1N-1i=1N-1(RRi+1-RRi)2 ........................................... (3.27)

- pNN50

pNN50=NN50N-1×100% .................................................................... (3.28)

dengan:

NN50 : jumlah pasangan RR interval dengan selisih > 50 ms.

- Rata-Rata BPM

BPM (Beats per Minute) merupakan jumlah denyut jantung per menit. Deteksi denyut jantung dihitung berdasarkan jumlah R-peak pada setiap window sinyal 10 detik. Persamaan BPM dirumuskan sebagai berikut:

BPM=60×NRT ............... (3.29)

dengan:

NR : jumlah puncak R,

T : durasi sinyal (detik).

Karena R-R dalam satuan detik, maka nilai BPM adalah:

BPM=60MeanRR ............... (3.30)

### Data Labelling

Tahap pelabelan data bertujuan untuk memberikan kelas (normal atau Atrial Fibrillation) pada setiap segmen sinyal Elektrokardiogram (EKG) yang untuk menentukan hasil diagnosis awal. Pada penelitian Tugas Akhir ini, metode yang digunakan untuk pelabelan data dengan pendekatan rule-based thresholding yaitu klasifikasi berdasarkan aturan empiris karakterisasi Heart Rate Variability (HRV) yang telah diekstraksi sebelumnya. Parameter ini berdasarkan kondisi fisiologis Atrial Fibrillation yang memiliki pola jantung yang tidak teratur dan variasi interval R-R lebih tinggi dibandingkan pola normal. Parameter HRV meliputi:

- RMSSD (Root Mean Square of Successive Difference) yang berfungsi untuk mengukur perubahan interval R-R antar denyut secara berturut-turut. Ritme Afib menunjukkan perubahan interval secara acak sehingga nilai meningkat. Batas yang digunakan adalah RMSSD > 0,10 sekon, yang mengindikasikan ketidakteraturan rime yang cukup besar.

- SDRR (Standard Deviation of R-R Interval) menjelaskan variasi global dari interval denyut jantung. Tidak adanya pola stabil pada Atrial Fibrillation menyebabkan distribusi interval bervariasi. Batas yang digunakan adalah SDRR > 0,08 sekon sebagai representasi tingginya variabilitas ritme yang abnormal.

- pNN50 (Percentage of NN Interval Differences Greater than 50 ms). Parameter ini menunjukkan persentase pasangan interval R-R berurutan yang memiliki selisih waktu lebih dari 50 ms. Batas yang ditetapkan adalah pNN50 > 20% yang menunjukkan bahwa lebih dari seperlima dari total interval denyut telah mengalami perubahan yang signifikan acak.

Atrial Fibrillation dapat terpenuhi jika seluruh kondisi tersebut terpenuhi. Apabila dari ketiga kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka segmen tersebut masih dikategorikan sebagai ritme normal. Penggunaan kombinasi parameter ini meminimalisasi tingkat false positive yang mungkin terjadi jika hanya mengandalkan satu metrik pengukuran.

## Klasifikasi Sinyal

Pada penelitian Tugas Akhir ini, klasifikasi sinyal akuisisi Elektrokardiogram (EKG) menggunakan arsitektur model hybrid CAT-Net (Convolutional, Attention, dan Transformer Network). Model ini menggabungkan performa klasifikasi melalui kemampuan ekstraksi fitur morfologi lokal menggunakan Convolutional Neural Network (CNN), pemusatan perhatian pada informasi dan fitur-fitur penting melalui attention mechanism, serta pemodelan ketergantungan temporal global menggunakan transformer encoder.

### Persiapan Data Training

Data training (data latih) merupakan data sekunder dari platform Kaggle yang terdiri sinyal Elektrokardiogram (EKG) normal dan Atrial Fibrillation. Dataset tersebut berisi hasil akuisisi data sinyal wearable Elektrokardiogram (EKG) single-lead dengan kondisi sinyal mengandung noise dan artefak, sehingga menyerupai kondisi sistem yang digunakan. Seluruh data training memiliki frekuensi sampling sebesar 400 Hz selama 10 detik. Sehingga setiap data memiliki total 4000 sample. Penjelasan mengenai dataset training yang digunakan dirincikan sebagai berikut:

- Dataset memiliki 20.000 data sinyal Elektrokardiogram (EKG) dengan masing-masing data direkam selama 10 detik.

- Data dengan kondisi/label Atrial Fibrillation berada di 500 data awal, kondisi/label normal dari data ke-501 hingga ke-1000.

- Data ke-1001 hingga ke-20.000 merupakan data tanpa label (unlabel).

- Dataset direkam dengan frekuensi sampling (fs) 400 Hz.

Penelitian ini menggunakan 500 data normal dan 500 data Atrial Fibrillation yang sudah memiliki label sebagai data training sehingga menggunakan pendekatan supervised learning. Sementara itu, data tanpa label tidak digunakan dalam proses pelatihan model yang dirancang. Sebelum proses klasifikasi menggunakan deep learning, data pelatihan akan dilakukan tahap pre-processing terlebih dahulu, meliputi:

- Down sampling sinyal dari 400 Hz menjadi 250 Hz.

- Bandpass filtering dan denoising menggunakan Discrete Wavelet Transform (DWT).

- Normalisasi sinyal menggunakan metode Z-score.

### Klasifikasi Menggunakan CAT-Net

Tahap klasifikasi sinyal Elektrokardiogram (EKG) adalah menggunakan arsitektur model Convolutional, Attention, dan Transformer Network (CAT-Net) satu dimensi (1D). Berikut adalah rincian dari arsitektur CAT-Net yang digunakan dijelaskan pada Tabel 3.3:

###### Tabel 3.3 Tabel Arsitektur CAT-Net

| Layer (type) | Output Shape | Parameters |
| --- | --- | --- |
| Input | (None, 2500, 1) |  |
| Conv1D (16, k = 21) | (None, 2500, 16) |  |
| BatchNormalization | (None, 2500, 16) |  |
| ChannelAttention | (None, 2500, 16) |  |
| MaxPooling1D (3, stride = 2) | (None, 1250, 16) |  |
| Conv1D (32, k = 23) | (None, 1250, 32) |  |
| BatchNormalization | (None, 1250, 32) |  |
| ChannelAttention | (None, 1250, 32) |  |
| MaxPooling1D (3, stride = 2) | (None, 625, 32) |  |
| Conv1D (64, k = 25) | (None, 625, 64) |  |
| BatchNormalization | (None, 625, 64) |  |
| ChannelAttention | (None, 625, 64) |  |
| AveragePooling1D (3, stride = 2) | (None, 313, 64) |  |
| Conv1D (128, k = 27) | (None, 313, 128) |  |
| BatchNormalization | (None, 313, 128) |  |
| PositionalEncoding | (None, 313, 128) |  |
| TransformerEncoder | (None, 313, 128) |  |
| GlobalAveragePooling1D | (None, 128) |  |
| Dropout (0.4) | (None, 128) |  |
| Dense (128) | (None, 128) |  |
| Dropout (0.4) | (None, 128) |  |
| Dense Softmax (2) | (None, 2) |  |

#### Ekstraksi Fitur Menggunakan Convolutional Neural Network (CNN)

Tahap awal dari arsitektur CAT-Net merupakan ekstraksi fitur yang menggunakan empat blok Convolutional Neural Network (CNN) satu dimensi. Setiap blok pada arsitektur ini terdiri atas Conv1D, Batch Normalization, Channel Attention, dan Pooling Layer. Jumlah filter dan kernel size yang digunakan pada setiap blok meningkat secara bertahap untuk mempelajari informasi dan fitur-fitur pada sinyal Elektrokardiogram (EKG) seperti amplitudo, kemiringan sinyal, bentuk kompleks QRS, R-R interval, dan pola ritme sinyal. Konfigurasi Convolutional Neural Network (CNN) yang digunakan di CAT-Net ditunjukkan pada Tabel 3.4.

###### Tabel 3.4 Tabel Konfigurasi Convolutional Neural Network (CNN)

| Blok CNN | Filter | Kernel Size | Pooling |
| --- | --- | --- | --- |
| Conv1D-1 | 16 | 21 | MaxPool |
| Conv1D-2 | 32 | 23 | MaxPool |
| Conv1D-3 | 64 | 25 | AveragePool |
| Conv1D-4 | 128 | 27 | - |

#### Channel Attention

Channel Attention digunakan untuk memberikan bobot perhatian pada setiap kanal fitur sehingga informasi dan fitur-fitur penting pada sinyal Elektrokardiogram (EKG) dapat diperkuat. Pada arsitektur CAT-Net, Channel Attention diterapkan pada setiap blok Convolutional Neural Network (CNN) menggunakan kombinasi Global Max Pooling (GMP) dan Global Average Pooling (GAP), sehingga hasil kedua proses menghasilkan attention map yang akan dikalikan dengan feature map masukan. Proses ini diteruskan ke lapisan pooling sebelum diproses oleh Transformer Encoder, proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi dan fitur-fitur yang digunakan sebagai klasifikasi sinyal Elektrokardiogram (EKG). Konfigurasi arsitektur Channel Attention yang digunakan pada CAT-Net ditunjukkan pada Tabel 3.5.

###### Tabel 3.5 Tabel Konfigurasi Attention Mechanism

| Parameter | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Metode | Channel Attention |
| Pooling | Average Pooling dan Max Pooling |
| Fungsi Aktivasi | Sigmoid |
| Reduction Ratio | 8 |
| Penerapan | Setelah Conv1D-1, Conv1D-2, dan Conv1D-3 |

#### Transformer Encoder

Transformer Encoder memungkinkan model mempelajari dan memperhatikan keterkaitan bagian-bagian antar sinyal, sehingga informasi global dapat dipelajari secara efektif. Sebelum diproses di Transformer Encoder, feature map ditambahkan Positional Encoding untuk mempertahankan informasi urutan waktu sinyal. Satu blok Transformer Encoder terdiri atas Multi-Head Attention, residual connection, layer normaliztion, Feed Forward Network, dan dropout. Konfigurasi arsitektur Transformer Encoder yang digunakan pada CAT-Net ditunjukkan pada Tabel 3.6.

###### Tabel 3.6 Tabel Konfigurasi Transformer Encoder

| Parameter | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Encoder Block | 1 |
| Multi-Head Attention | 4 head |
| d_model | 128 |
| Feed Forward Dimension | 256 |
| Dropout rate | 0,1 |
| Positional Encoding | Sinusoidal |

#### Dense Classifier

Setelah feature map diproses Transformer Encoder, keluaran model akan diolah menggunakan Global Average Pooling 1D (GAP) dan diteruskan ke lapisan Dense Classifier untuk proses klasifikasi. Lapisan ini terdiri dari 128 neuron dengan fungsi aktivasi ReLU, yang diikuti dengan dropout sebesar 0,4. Output layer menggunakan 2 neuron dengan fungsi aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas masing-masing kelas yaitu normal dan Atrial Fibrillation. Konfigurasi arsitektur Dense Classifier yang digunakan pada CAT-Net ditunjukkan pada Tabel 3.7.

###### Tabel 3.6 Tabel Konfigurasi Dense Classifier

| Parameter | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Dense Layer | 128 |
| Fungsi Aktivasi | ReLU |
| Dropout | 0,4 |
| Output Layer | 2 |
| Aktivasi Keluaran | Softmax |
| Kelas Keluaran | Normal dan Atrial Fibrillation |

### Pelatihan Model

Proses pelatihan arsitektur CAT-Net menggunakan data sekunder yang berasal dari kaggle.com menggunakan 1.000 sinyal berlabel yaitu 500 segmen sinyal normal dan 500 segmen sinyal Atrial Fibrillation. Data dibagi menjadi 80% data pelatihan dan 20% data validasi dimana sebelum pelatihan, seluruh data akan diacak untuk menghindari bias. Pelatihan model menggunakan algoritma optimasi Adaptive Moment Estimation (Adam) dengan loss function yaitu Sparse Categorical Crossentropy. Untuk mengurangi resiko overfitting, pada bagian Transformer Encoder dan Dense Classfier diterapkan mekanisme dropout. Performa model pelatihan ditampilkan melalui grafik training accuracy, validation accuracy, training loss, dan validation loss. Konfigurasi pelatihan model yang digunakan dijelaskan dalam Tabel 3.8.

###### Tabel 3.8 Tabel Konfigurasi Pelatihan Model

| Parameter | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Optimizer | Adaptive Moment Estimation (Adam) |
| Loss Function | Sparse Categorical Crossentropy |
| Learning Rate | 0,001 (Adam Optimizer) |
| Epoch | 50 |
| Batch Size | 128 |
| Validation Split | 20% |
| Class | 2 (Normal dan Atrial Fibrillation) |

### Pengujian dan Evaluasi Model

Setelah proses pelatihan, model CAT-Net digunakan untuk mengklasifikasikan data uji primer. Proses pengujian menggunakan data primer yang memiliki kemiripan dengan data sekunder yaitu menggunakan wearable Elektrokardiogram (EKG) dengan perbedaan pada elektroda yang digunakan dan frekuensi sampling. Sebelum pengujian, data primer dilakukan pre-processing yang sama dengan data latih yaitu bandpass filtering, denoising menggunakan Discrete Wavelet Transform (DWT), normalisasi Z-score, dan windowing 10 detik. Keluaran model berupa probabilitas kelas normal dan Atrial Fibrillation yang dihasilkan lapisan softmax.

Kinerja model dievaluasi menggunakan beberapa parameter yaitu accuracy, sensitivity, recall,  presicion, F-1 score, nilai loss, dan confussion matrix. Penggunaan data primer sebagai data uji memungkinkan evaluasi terhadap kemampuan model dalam menganalisis perbedaan karakteristik sinyal melalui variasi elektroda yang digunakan, kondisi pengambilan data, noise yang dihasilkan pada sistem wearable, dan kualitas kontak kulit. Seluruh data pengujian merupakan data yang diberi label berdasarkan hasil karakterisasi sinyal dan perhitungan Heart Rate Variability (HRV) untuk mendeteksi adanya Atrial Fibrillation atau normal.

# BAB IV
HASIL DAN ANALISIS

## Hasil Pengujian dan Analisis

Hasil pengujian yang dianalisis dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu hasil pengambilan data menggunakan wearable Elektrokardiogram (EKG) dengan elektroda nanokomposit silvertape, hasil karakterisasi sinyal, dan hasil klasifikasi sinyal menggunakan CAT-Net.

### Hasil Kalibrasi dan Pengambilan Data

#### Hasil Kalibrasi Wearable Elektrokardiogram (EKG)

Sebelum digunakan untuk pengambilan data, wearable Elektrokardiogram (EKG) yang dirancang dilakukan pengujian kalibrasi dengan EKG konvensional yang digunakan kegiatan praktikum Instrumentasi Biomedis. Bentuk EKG yang digunakan sebagai kalibrator ditunjukkan pada Gambar 4.1.

##### Gambar 4.1 Elektrokardiogram (EKG) Kalibrator

Pengambilan data dilakukan di Laboratorium Instrumentasi Biomedis TULT 11.14 pada waktu yang sama dengan pengambilan data wearable Elektrokardiogram (EKG) yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini. Proses kalibrasi pada EKG kalibrator dilakukan dengan durasi 1 (satu) menit dengan menggunakan elektroda konvensional Ag/AgCl. Proses pengambilan data dilakukan dengan menempatkan elektroda berdasarkan prinsip 3 sadapan RA (Right Arm) pada posisi dada kanan atas (3 jari di bawah tulang selangka kanan), LA (Left Arm) pada posisi dada kiri atas (3 jari di bawah tulang selangka kiri) dan LL (Left Leg) pada bagian bawah tubuh kiri (tulang rusuk bagian bawah kiri) dengan subjek yang sama dengan pengambilan data menggunakan wearable Elektrokardiogram (EKG). Gambar 4.2 merupakan visualisasi hasil data kalibrasi menggunakan EKG konvensional dan Gambar 4.3 merupakan visualisasi hasil data kalibrasi wearable Elektrokardiogram (EKG).

##### Gambar 4.2 Hasil Data Sinyal EKG Kalibrator

##### Gambar 4.3 Hasil Data Sinyal Wearable Elektrokardiogram (EKG)

Berdasarkan Gambar 4.2 dan Gambar 4.3, hasil data sinyal EKG kalibrator dengan sinyal wearable Elektrokardiogram (EKG) memiliki kesamaan bentuk morfologi sinyal. Komponen utama sinyal seperti gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T dapat terlihat jelas dan berbentuk secara periodik. Selain bentuk morfologi sinyal, hasil kalibrasi seperti amplitudo dan kestabilan baseline menunjukkan bahwa proses kalibrasi wearable Elektrokardiogram (EKG) berhasil dilakukan dan perangkat ini dapat digunakan untuk penelitian.

#### Hasil Pengambilan Data

Proses pengambilan data dilakukan dengan mengambil sample acak dari 12 partisipan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan elektroda nanokomposit silvertape yang dihubungkan dengan wearable Elektrokardiogram (EKG). Pengambilan data yang dilakukan, dibagi menjadi beberapa kondisi yaitu kondisi relaksasi, ketika beraktivitas (menggunakan treadmill), dan pasca-beraktivitas. Namun, setelah dilakukan evaluasi pengambilan data dilakukan hanya ketika dalam kondisi relaksasi untuk meminimalkan noise dan gangguan yang terjadi ketika proses pengambilan data. Berikut adalah contoh dokumentasi ketika proses pengambilan data:

##### Gambar 4.4 Dokumentasi Pengambilan Data Kondisi Berbaring

##### Gambar 4.5 Dokumentasi Pengambilan Data Kondisi Duduk

##### Gambar 4.6 Dokumentasi Pengambilan Data Kondisi Aktivitas

Kriteria subjek yang mengikuti penelitian ini dan hasil pengambilan data dapat dilihat pada Tabel 4.1.

###### Tabel 4.1 Tabel Subjek Penelitian dan Hasil Akuisisi Data

| No. | Partisipan | Kelamin | Usia | Riwayat | Status Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AS2902001 | L | 22 | _ | Berhasil |
| 2 | AH2505001 | P | 22 | Kafein, pernafasan | Berhasil |
| 3 | CL2810001 | L | 19 | _ | Berhasil |
| 4 | CL2810002 | L | 19 | _ | Berhasil |
| 5 | GF1904001 | P | 22 | Kafein, kolesterol, obat penenang | Berhasil |
| 6 | GF1904002 | P | 22 | Kafein, kolesterol, obat penenang | Berhasil |
| 7 | GW1411001 | P | 22 | Kafein, pernafasan | Berhasil |
| 8 | GW1411002 | P | 22 | Kafein, pernafasan | Berhasil |
| 9 | HA0712001 | P | 21 | _ | Tidak Berhasil |
| 10 | JV2104001 | L | 22 | _ | Berhasil |
| 11 | JV2104002 | L | 22 | _ | Berhasil |
| 12 | JV2104003 | L | 22 | _ | Berhasil |
| 13 | LH2712001 | P | 22 | Pernafasan | Tidak Berhasil |
| 14 | NS1611001 | P | 21 | Pernafasan | Tidak Berhasil |
| 15 | NW0108001 | P | 22 | _ | Tidak Berhasil |
| 16 | RI2210001 | L | 22 | Pencernaan | Berhasil |
| 17 | SS1510001 | P | 21 | _ | Tidak Berhasil |

Berdasarkan Tabel 4.1 hasil akuisisi data dan subjek penelitian, dilakukan perhitungan untuk menentukan presentase keberhasilan dalam pengambilan data melalui perhitungan berikut:

Keberhasilan= Data berhasilJumlah total data × 100% ...................................... (4.1)

Keberhasilan= 1217 × 100%=70,59%

Hasil pengambilan data dikatakan berhasil jika memenuhi syarat yaitu bentuk morfologi sinyal hasil pengambilan data yaitu mengandung bentuk gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Sedangkan bentuk data gagal ketika pengambilan data Elektrokardiogram (EKG) adalah tidak terlihatnya bentuk morfologi gelombang P atau kompleks QRS atau gelombang T, sehingga seluruh data memiliki bentuk sinyal yang tidak beraturan. Berikut adalah perbandingan contoh hasil akusisi data yang berhasil dan tidak berhasil pada Gambar 4.7 dan Gambar 4.8.

##### Gambar 4.7 Hasil Pengambilan Data Kategori Tidak Berhasil

##### Gambar 4.8 Hasil Pengambilan Data Kategori Berhasil

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai keberhasilan pengambilan data pada wearable Elektrokardiogram (EKG) menggunakan elektroda nanokomposit silvertape adalah 70,59%. Beberapa faktor yang mampu mempengaruhi hasil akuisisi data pada sinyal Elektrokardiogram (EKG) antara lain:

- Kondisi

- Kondisi

- Kondisi

### Hasil Karakterisasi Sinyal

### Hasil Klasifikasi Sinyal

4.1.2.	Hasil Karakterisasi Sinyal

4.1.3	Hasil Klasifikasi Sinyal

4.1.4	Hasil Pengujian dan Analysis Parameter n Terhadap Tujuan Penelitian n

## Analisis Akhir

4.2.	Analsis Akhir

Hasil analisis akhir dari hasil pengujian dan analysis

# BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan

Bab ini memuat elaborasi dan rincian simpulan yang kemudian menjadi bagian abstraks. Simpulan ditarik dari hasil analisis secara komprehensif atas eksperimen yang telah dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk narasi satu dua paragraf. Dalam Simpulan menggambarkan tingkat ketercapaian atas Tujuan Tugas Akhir yang telah dinyatakan dalam Bab 1. Penulisan dalam bentuk bullets and numbering (point by point) mengikuti tujuan penelitian.

## Saran

Di dalam Saran, untuk pengembangan penelitian sebelumnya, pembuatan sistem disarankan untuk lebih xxx, sehingga tujuan dapat lebih tercapai. Alasannya:

- Harus lebih mengidentifikasi masalah

- Harus menyesuaikan dengan teknologi yang ada

- Kelemahan-kelemahan yang terjadi

# Pernyataan Penggunaan
 Artificial Intelligence

Dengan ini, saya [NAMA MAHASISWA] menyatakan bahwa saya telah mengungkapkan Artificial Inteligence (AI) secara jujur dan transparan dalam pembuatan dokumen ini, sesuai dengan level yang telah ditetapkan oleh komite AI Telkom University.

Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas keaslian serta integritas karya saya. Lokasi penggunaan AI, perangkat lunak yang digunakan, serta tujuan penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Lokasi Penggunaan AI [Paragraph, Halaman, Section] | Software yang Digunakan | Kegunaan Software |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua informasi yang disampaikan.

Bandung, 7 September 2025

Penulis.

NIM

Contoh No; Level; Lokasi Penggunaan AI [Paragraph, Halaman]; Software yang Digunakan; Kegunaan Software. 1; 2; Bab 1 – Pendahuluan (Konseptualisasi dan penyusunan alur presentasi penelitian); ChatGPT (free); Digunakan untuk brainstorming ide dan menyusun alur presentasi penelitian.. 2; 4; Bab 3 – Hasil dan Pembahasan (Visualisasi data); napkin.ai (free); Digunakan untuk membuat grafik perbandingan antara solusi A dan solusi B.. 3; 3; Bab 4 – Kesimpulan dan Saran (Penulisan ulang dan penyuntingan naskah); Microsoft Copilot (akun Telkom University); Digunakan untuk mengubah narasi deskriptif menjadi ringkasan berbentuk point-point serta menyusunnya ke dalam slide PowerPoint..

# DAFTAR PUSTAKA

- B. N. Eason, and I.N. Sneddon, “On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions,” Phil. Trans. Roy. Soc. London, vol. A247, pp. 529-551, April 1955. (references)

- J. C. Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68-73.

- I. S. Jacobs and C.P. Bean, “Fine particles, thin films and exchange anisotropy,” in Magnetism, vol. III, G.T. Rado and H. Suhl, Eds. New York: Academic, 1963, pp. 271-350.

- K. Elissa, “Title of paper if known,” unpublished.

- R. Nicole, “Title of paper with only first word capitalized,” J. Name Stand. Abbrev., in press.

- Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, “Electron spectroscopy studies on magneto-optical media and plastic substrate interface,” IEEE Transl. J. Magn. Japan, vol. 2, pp. 740-741, August 1987 [Digests 9th Annual Conf. Magnetics Japan, p. 301, 1982].

- M. Young, The Technical Writer’s Handbook. Mill Valley, CA: University Science, 1989